## 汇总
上饶中学生物实验室仪器设备采购项目汇总表
序号 | 楼层 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元）
1 | 实验楼二层 | 分子生化实验室1、2（2间） | 2 | 间
2 |  | 公共考场1、2（2间） | 2 | 间
3 |  | 准备室1 | 1 | 间
4 |  | 准备室2 | 1 | 间
5 |  | 休息室（260套） | 1 | 项
6 | 实验楼三层 | 细胞遗传实验室1、2（2间） | 2 | 间
7 |  | 公共考场1、2（2间） | 2 | 间
8 |  | 准备室1 | 1 | 间
9 |  | 准备室2 | 1 | 间
10 | 实验楼四层 | 植物学实验室1、2（2间） | 2 | 间
11 |  | 公共考场（1间） | 1 | 间
12 |  | 准备室1 | 1 | 间
13 |  | 准备室2 | 1 | 间
14 | 实验楼五层 | 动物学实验室1、2（2间） | 2 | 间
15 |  | 公共考场（1间） | 1 | 间
16 |  | 准备室1 | 1 | 间
17 |  | 准备室2 | 1 | 间
18 | 显微镜 | 显微镜采购及租赁 | 1 | 项
19 | 竞赛仪器 | 生物竞赛仪器 | 1 | 项
合计大写 |  | 0 |  |  | 小写 | 0

## 二层实验室
分子生化实验室1、2（2间）
序号 | 设备名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元）
1 | 智慧黑板 | / | 1.整机采用三拼接平面一体化设计，表面无尖锐边缘或凸起,两侧副屏可支持多种媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写,屏幕采用86英寸液晶面板（对角线），显示比例16:9，分辨率3840*2160;采用电容触控技术，支持Windows系统中进行不低于40点触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 2.整机画面对比度及色彩还原真实，画面细节及Gamma无损失，确保师生观看画面不会因显示损耗导致视觉偏差。 3.整机支持全通道4K显示，全通道OSD菜单及整机内置系统均支持4K图像显示。 4.整机屏幕采用直流背光源，保证显示画面无频闪，有效避免视觉疲劳，呵护师生用眼健康。 5.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 6.整机最大屏幕亮度≥300cd/m²，使用时屏幕亮度不大于400cd/m²。 7.屏幕结合光感调节，屏幕亮度与环境亮度的匹配曲线更加合理，能有效减轻视疲劳;为保障整机色彩显示效果，需支持高色准，sRGB色彩△E≤1,整机NTSC色域覆盖率≥85%。 8.整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、水彩纸、水纹纸、宣纸；支持透明度调节；支持色温调节。 9.整机采用全物理钢化玻璃，钢化玻璃厚度≤4mm，表面硬度≥9H或者≥莫式7级，有效保护屏幕显示画面。 10.整机表面采用全物理防眩光钢化玻璃，钢化玻璃采用低反射防眩光（AGLR）技术，吸光率7%，有效防止眩光的同时还能吸收部分环境光，进一步降低环境光对显示的干扰，保障在明亮教室中暗场画面的清晰显示。 11.整机具备不少于6个前置物理按键，包括三合一电源按键，设置、音量加、音量减、录屏、护眼、主页、信源通道，其中含2个可自定义功能按键，可通过自定义设置实现一键启用主页、批注、降半屏、Windows白板、经典护眼、纸质护眼、录屏、小工具（截屏、计时器、放大镜、倒数日、日历）等功能，满足不同用户的使用需求。 12.整机支持在节能状态下通过长按电源键进入还原界面，可点击屏幕选择安卓系统还原、OPS还原以及正常启动选项，具备提示和退出选项，还原操作时需通过密码验证，有效避免误操作。 13.整机前置不少于3路USB输入接口,前置USB接口支持Android、Windows双系统读取外接移动存储设备，接口具备明显的丝印标识。前置Type-C接口支持65W快充，可以给教学平板、教学笔记本、手机等进行快速充电。 14.整机内置非独立的摄像头，摄像头拍摄像素数≥3200万，对角角度≥135度，水平角度≥120度。支持输出 4:3、16:9 比例的图片和视频，支持输出7600×4275分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能。可用于远程巡课，二维码扫描，人脸识别，人数统计等功能。 15.整机内置2.2声道音响系统，额定总功率不少于60W，有效满足课堂视听需求。 16.整机内置8阵列麦克风，麦克风拾音距离≥12米。 17.整机内置的蓝牙及Wi-Fi模块支持便捷拆除及恢复，确保特殊应用场景下的信息安全。 18.部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通。 19.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准。 20.整机内置无线传屏接收系统，无需外接接收器，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面及声音通过无线方式传输到整机上。 21.整机具备智能手势识别功能，在任意通道下，可通过五指长按屏幕，实现熄屏和唤醒屏幕的功能；可识别五指上、下、左、右方向手势滑动调用相应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为主页、降半屏、批注、锁屏、经典护眼、纸质护眼、多任务、无操作等。 22.整机内置全通道侧边栏快捷菜单，包括应用软件、小工具、信源切换、快捷设置、主页等功能；在任意显示通道下均可通过侧边栏一键进入该触摸菜单。 23.整机具备分级降屏（1/3、1/2）功能，用户可以根据使用情况自行选择降1/3或者1/2屏。 24.教学桌面支持教学常用的教学白板软件、视频展台软件、授课助手软件、WPS、文件管理器等，以便于快捷启动应用进行授课；同时提供进入本机所有应用的入口，满足教师授课需要。桌面软件支持自定义设置，满足老师个性化授课需求。 25.整机支持特定人物形象，配备专属于人物的知识库，能够以该人物形象口吻、视角回答用户提问；支持与AI数字人开启任意话题的对话，包括不限于：学科问答、故事接龙、猜谜语； 26.整机教学桌面支持画报轮播功能，通过主页快捷入口可自定义轮播内容、轮播间隔、播放时间等，助力校园文化建设。 27.整机嵌入式安卓系统版本不低于Android 14，内存≥4GB，存储空间≥32GB，并具备内存可扩展设备，根据需要可升级至1T。 28.嵌入式Android操作系统下，内置电子视力表软件，支持通过触摸方式进行视力检测；提供权威三甲医院眼科制作的护眼百科内容，包含专家视频、护眼动画等资源；不少于50个权威护眼视频。 29.在嵌入式Android系统下的后台管理系统支持可对一台或多台设备下发指令。包含定时开机/关机、图像调节、声音调节、、锁屏、更换壁纸、语言切换、多用户管理、固件升级、日期/时间设置等指令。 30.在嵌入式Android系统下的后台管理系统支持向任意通道下的终端设备发送远程投屏邀请，当终端设备接听后，电脑屏幕画面和声音将会投放到终端设备的屏幕上。 ops内置电脑 1.采用Intel通用标准80pin接口，即插即用，维护方便。在教室设备出现问题时，教师无需复杂操作，技术人员就能快速进行维修或更换。 2.CPU采用Intel第12代I5处理器或以上配置，性能强劲，确保电脑在运行教学软件、处理教学资料时流畅不卡顿。 3.内存≥8G DDR4，硬盘≥256G SSD固态硬盘，为教师存储大量教学课件、资料提供充足空间，同时保证系统和软件的快速运行。 4.PC模块可抽拉式插入整机，插拔时无需单独接线，也无需借助工具就能快速拆卸，方便设备的安装、维护和升级。 5.插拔电脑模块具有一键还原和系统保护功能，保障教师数据安全，防止因系统故障或误操作导致数据丢失。 AI教学白板软件 1.软件采用AI备授课一体化设计，备课模式和授课模式操作界面根据不同使用场景区别设计，提供语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、音乐、美术、信息技术、历史、体育、政治、科学、劳动技术、心理健康不少于16种科目模式。 2.软件支持课件云存储，教师无需携带外接存储设备，注册用户即可获得300G云空间，联网登录账号即可使用云课件，支持账户关联个人云空间与校本资源库。 3.软件支持课件导入功能，教师可将本地备课课件导入或批量导入至软件，并同步到云空间，方便在不同设备上随时使用。 4.软件在任意界面都设有悬浮工具栏，教师可在系统界面自由快速进行批注、擦除、清空操作，还能使用放大镜、聚光灯、截图等功能，支持返回授课。截图后可直接插入至课件或板书模式，方便教师展示重点内容。 5.AI备课助手辅助教师备课，支持学科自由问答、备课助手、图片生成、图片或文档文字提取、阅读总结、解题等功能，帮助教师快速获取教学资源和解决备课难题，支持AI备课助手生成的图片一键设置为课件背景。 6.课堂活动工具提供多种课堂活动设计模板，如判断对错、趣味分类等不少于3种课堂活动，丰富课堂教学形式，提高学生学习积极性。 7.课堂活动支持设置答题时间、是否随机、是否播放音效，支持题目内容再次编辑；支持智能生题、AI生题，一键添加所有题目到活动中；支持记录和展示学生作答结果；亦可将题目及正确答案插入到小黑板进行知识讲解。 8.软件支持老师移动式授课，通过手机端app与windows端互动，教师可在手机上操控课件，实现翻页、批注、切换课件、照片上传、视频上传、手机投屏、手机直播等功能，在教室中自由走动授课，更好地与学生互动。 9.软件具备语文、英语、数学、化学、生物、地理、物理、音乐、美术等不少于9种学科工具，以可交互操作的形式呈现。提供仿真实验、地球仪动画等，可一键插入课件，支持全屏播放和批注标记，辅助教师进行学科教学。 10.汉字工具支持汉字朗读AI测评，用户可选择单字朗读会语句朗读，由AI对用户朗读标准读进行打分。 11.软件支持通过AI识别笔将教师板书自动识别为中文或英文，识别结果转化为印刷体字体元素插入页面用于教学，方便整理板书内容，提高教学效率。 12.软件支持在系统任意界面显示悬浮工具栏，在系统界面自由快速批注、擦除、清空以及放大镜、聚光灯、截图等功能，支持快速返回授课。 13.软件为教师提供在线教学资源，支持资源在线下载，涵盖小初高各学段的教学案、课件、习题及素材，涉及多个学科，满足不同阶段的学科教师教学需求。 14.模拟实验平台支持调取数学、物理、化学、生物四个学科的模拟实验。数学部分涵盖了代数方程、面积模型、分数、等式、函数图像、数轴以及其他分类；物理部分包括力与运动、振动与波、电与磁、功与能、光学等类别，同时课外扩展知识还涉及量子力学等内容；化学部分则包含溶液、热力学、物质结构、化学反应等分类；生物部分则覆盖了广泛的生物学种类。总计，该平台包含不少于89个实验，实验模板支持即时交互功能，并且在授课时支持全屏显示。 15.软件为教师提供国家公共资源平台，中小学、职业教育、高等教育等入口，支持将网页通过超链接形式插入到课件。 多媒体管理系统 1.系统基于SaaS布局，后台管理系统采用B/S架构设计，无需本地部署服务器即可使用，支持学校管理员在Windows、Android、IOS、银河麒麟等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行管理指令操作。 2.系统支持多类型设备接入、集中管理，包含但不限于交互智能平板、智慧黑板、校园屏显设备等，设备关联接入时支持设置关联学校、学段、年级、班级、设备品牌等相关信息；可对学校已关联的所有设备按年级或楼层等进行管理。 3.采用一校一码的认证机制，为学校提供专属识别码，通过学校代码进行设备与管理平台之间的关联，保证管理的私密和安全。 4.后台管理系统支持实时查看管理设备数量，查看设备连接数量和设备在线数量，查看某台设备的软件管家版本、硬件配置和ID信息；可对设备的在线、离线状态、教室名称、内存使用率等基础信息进行查看。 5.系统支持权限管理，学校高级管理员可添加多位管理员协同管理，并支持为普通管理员分配不同权限，权限支持按系统功能菜单分配、按管理设备分配等方式。 6.支持查看设备运维数据，包括活跃设备数量、活跃分布、开机时长、常用软件、设备健康度、弹窗拦截统计等数据。 7.支持查看设备开机时长分布柱状图和设备活跃日期分布线性图，设备开机时长排行列表，同时支持将设备运维数据导出报表，支持数据可视化显示，对设备运维数据进行多种筛选分析。 8.后台管理系统支持对一台或者多台设备进行远程指令发送，包括远程关机、远程屏幕锁、远程打铃、信号源切换等功能。 9.支持对一台或者多台设备进行远程信息传输，包括远程发布消息通知，远程文件传输，远程设置倒计日等。 10.支持一键开启设备的不良弹窗拦截功能，并可设置取消或者开启拦截。当设备上有窗口弹出时，会自动进行判断，判断为不良弹窗时，自动拦截该窗口，以减少教学过程中不良窗口弹出对教学的影响。 11.支持查看教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面进行远程巡课管理，并支持在一个显示界面查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音。单台设备巡视时，发现有违规违纪行为时，可远程发消息、语音进行干预。 后台管理系统提供在线数字文化内容资源，系统内置不少于8000+艺术资源、党建资源及校园文化宣传资源，并提供在线更新。支持通过管理后台将在线数字文化内容资源发布到显示设备上进行展示。 | 1 | 项
2 | 教师演示台 | 3000*700*900 | 采用15mm厚新型陶瓷台面。台面表面为实验室专业耐磨、高硬度、安全美观釉面。釉面与胚体经高温一体烧结而成，不脱落、不脱层。为满足实验室对台面苛刻的要求，需满足如下技术参数： 1、耐磨要求：为保证台面在长时间使用中表面耐磨的稳定性，参照GB/T3810.7-2016检测标准，台面表面耐磨等级不低于4级/2100转； 2、颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022技术要求,耐光色牢度不低于4级。 3、破坏强度：为保证台面在使用中的安全性，参照T/CIQA10-2020技术要求，台面受外力破坏承受不低于12000N； 4、硬度要求：为保证台面在使用过程中能承受一部分锐器、钝器的刻刮，参照JC/T872-2019标准，台面莫氏硬度不低于6级； 以上技术要求需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告，陶瓷厂商出具检测报告复印件加盖原章备查 5、提供产品质量管理体系认证证书，依据标准：GB/T 19001-2016 idt ISO9001:2025; 6、提供中国绿色产品认证证书，产品名称：陶瓷砖（E≤0.5%），依据标准：GB/T35610-2017。 柜体：为落地型柜体设计，采用厚0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 导轨：三节式，静音。 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 台面以下装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 | 1 | 张
3 | 教师椅 | 680xD580xH980-1070mm | 1.尺寸：W680xD580xH980-1070mm 2.材质：网布/PP 3.工艺：采用60密度座成型泡棉，弹力网布，透气性良好，结实耐用；升降可调88扶手，可一键操控升降翻转，同步底盘（3：1），气压升降，行程100mm气压棒，350mm脚座、60MM黑色PA轮，经过BIFMA测试 | 1 | 张
4 | 教师电源控制台 | 500*260 | 教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保教师及学生实验安全方便 教师电源主控采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，教师实验演示电源及对学生电源的控制都采用具有高响应度、高亮度、高对比度的TFT彩色电阻触摸屏控制，高精度贴片元件生产技术，微电脑控制，所有电源均在TFT液晶显示屏上操作，使操作更灵敏，更简便，更直观 本教师电源主控系统内自带密码开机，并附带使用说明 教师交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） 教师直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（同上，略） 低压大电流值为20A，输出电流大于10A时，10秒自动关断 安全供电模块，带有过载保护和电源指示 学生低压交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定或限压（锁定后学生自己无法操作，只有在老师解除锁定后才能单独操作；限压状态时可在设定值内调节），最小调节单元为1V 学生低压直流电源通过数字键盘直接选取1.5～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定或限压（同上，略），最小调节单元为0.1V 学生220V交流电源通过教师主控上的学生220V按键直接选取，确认后学生桌上即有电源输出 | 1 | 套
5 | 水槽 | 550*450*310 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套
6 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室专用优质化验水嘴、铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 1 | 付
7 | 学生实验操作台 | 1200*600*780 | 台面采用20mm厚新型陶瓷板。 柜体：为落地型柜体设计，采用不小于厚0.8mm冷轧钢板机压成型，钢制部件经多道工艺制造:除油保洁、清洗除污、酸洗除锈、清洗除酸、冲淋表调、磷化防锈、清洗或冲洗表面除污，钝化后烘干、流水线静电喷粉、粉末喷涂渐进式升温高热温度固化。具有耐酸耐碱、耐腐蚀防褪色、承重性能强、表面美观实用等的特点。 | 31 | 张
8 | 学生电源 | 155*101 | ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便 学生机电源采用1.8寸液晶显示界面，全触屏操作，采用数字触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，液晶显示电源电压 学生机交流电源通过触摸键盘调节选取2～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） 学生机直流电源也是通过触摸键盘调节选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V，额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略） 学生机低压电源都可接收教师机发送的锁定及限压信号，在锁定指示灯点亮后，学生机只能接收教师机输送的设定电源电压，学生机上无法操作；在教师机输送限压信号时，学生机可以在教师机设置的电压值内调节，超过设定值无法调节；如果教师机在给学生机输送电压时没有锁定或限压，处于自由状态时，学生机上就可以自由操作 学生机220V电源交流输出为带安全门的国标五孔插座 | 31 | 个
9 | 学生洗涤水槽台 | 435*580*800mm | （1）产品外观尺寸：长435*580*800mm。 （2）柜体:外框尺寸435*580*750，采用ABS材料注塑成型，专用连接件拼装一体化设计，柜门采用人性化弧线型工艺，易碰撞处倒圆角处理，产品款式整体设计美观、合理、安全。 （3）水槽体：内径尺寸：360*300*195，采用PP改性材料注塑成型。 （4）前沿有25mm高挡水沿。 （5）三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴，铜质表面经过喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 （6）配有注塑成型PP滴水架，外框尺寸为390*65/100*250，配置16个可拆卸式滴水棒，美观实用 ，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 （7）配件：三口化验水龙头、洗涤水槽、泥沙杂物过滤器、滴水架、水管管路组成。 | 16 | 套
10 | 学生凳 | φ300*450 | 凳面300(直径）*450（高) 1.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光； 2.支撑柱采用直径50mm钢管，顶端为直径200钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象； 3.下端五爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 31 | 张
11 | 挡板 | 720*1430*570 | 雪弗板材质8mm，含固定设备。 | 31 | 张
12 | LED黑板灯 | 38W | 1、LED黑板灯额定功率≤40W，长度≥1100mm。 2、LED黑板灯色温（或相关色温）：5000K±250K，显示指数Ra≥90，R9≥50，功率因数≥0.9。 3、LED黑板灯C0-C180面50%光束角必须满足85°±5°，C90-C270面50%光束角必须满足25°±5°。 4、LED黑板灯平均声压级LPA检测结果≤18dB（A）。 5、LED黑板灯通过人体电磁辐射测试，感应电流密度≤0.85。 6、LED黑板灯依据GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验》，通过阻燃等级V-0测试。 7、LED黑板灯为保证教室内环境安全，灯具通过悬挂自身10倍重量测试。 8、LED黑板灯依据GB/T 33721-2017《LED灯具可靠性试验方法》，使用寿命≥50000小时。 9、LED黑板灯依据GB/Z 39942-2021，视网膜蓝光危害类别为：“RG0”。 10、LED黑板灯至少依据但不限于GB/T 42064，GB/T9473等标准，取得灯具频闪性能认证。 11、LED黑板依据GB 40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》，取得儿童青少年学习用灯具近视防控卫生要求认证。 12、通过CCC认证。 | 3 | 个
13 | LED教室灯 | 38W | 1、LED教室灯额定功率≤40W，600*600mm 2、LED教室灯色温（或相关色温）：5000K±250K，显色指数Ra≥90，R9≥50，功率因数≥0.9。 3、LED教室灯C0-C180面50%光束角必须满足110°±5°，C90-C270面50%光束角必须满足110°±5°。 4、LED教室灯平均声压级LPA检测结果≤18dB（A）。 5、LED教室灯通过人体电磁辐射测试，感应电流密度≤0.85。 6、LED教室灯依据GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验》，通过阻燃等级V-0测试。 7、LED教室灯为保证教室内环境安全，灯具通过悬挂自身10倍重量测试。 8、LED教室灯依据GB/T 33721-2017《LED灯具可靠性试验方法》，使用寿命≥50000小时。 9、LED教室灯依据GB/Z 39942-2021，视网膜蓝光危害类别为：“RG0”。 10、LED教室灯至少依据但不限于GB/T 42064，GB/T9473等标准，取得灯具频闪性能认证。 11、LED教室灯依据GB 40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》，取得儿童青少年学习用灯具近视防控卫生要求认证。 12、通过CCC认证。 | 16 | 个
合计（大写）： |  |  | 0 | 小写： |  | 0
公共考场1、2（2间）
序号 | 设备名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 边台1 | 6600*600*800 | 台面：采用知名品牌≥12mm实验室专用耐腐蚀理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 柜体：为落地型柜体设计，采用不小于厚0.8mm冷轧钢板机压成型，钢制部件经12道工艺制造:除油保洁、清洗除污、酸洗除锈、清洗除酸、冲淋表调、磷化防锈、清洗或冲洗表面除污，钝化后烘干、流水线静电喷粉、静电粉末涂料自流平、“EFOXY”粉末喷涂渐进式升温高热温度固化。具有耐酸耐碱、耐腐蚀防褪色、承重性能强、表面美观实用等的特点。 导轨：抽屉全部采用优质三节承重式静音导轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形； 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 可调脚:采用工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 1 | 张
2 | 边台2 | 5150*600*800 | 台面：采用知名品牌≥12mm实验室专用耐腐蚀理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 柜体：为落地型柜体设计，采用不小于厚0.8mm冷轧钢板机压成型，钢制部件经12道工艺制造:除油保洁、清洗除污、酸洗除锈、清洗除酸、冲淋表调、磷化防锈、清洗或冲洗表面除污，钝化后烘干、流水线静电喷粉、静电粉末涂料自流平、“EFOXY”粉末喷涂渐进式升温高热温度固化。具有耐酸耐碱、耐腐蚀防褪色、承重性能强、表面美观实用等的特点。 导轨：抽屉全部采用优质三节承重式静音导轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形； 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 可调脚:采用工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 1 | 张
3 | 边台3 | 6000*600*800 | 台面：采用知名品牌≥12mm实验室专用耐腐蚀理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 柜体：为落地型柜体设计，采用不小于厚0.8mm冷轧钢板机压成型，钢制部件经12道工艺制造:除油保洁、清洗除污、酸洗除锈、清洗除酸、冲淋表调、磷化防锈、清洗或冲洗表面除污，钝化后烘干、流水线静电喷粉、静电粉末涂料自流平、“EFOXY”粉末喷涂渐进式升温高热温度固化。具有耐酸耐碱、耐腐蚀防褪色、承重性能强、表面美观实用等的特点。 导轨：抽屉全部采用优质三节承重式静音导轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形； 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 可调脚:采用工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 1 | 张
4 | 准备台（中央台） | 4800*1500*800 | 台面：采用知名品牌≥12mm实验室专用耐腐蚀理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 柜体：为落地型柜体设计，采用不小于厚0.8mm冷轧钢板机压成型，钢制部件经12道工艺制造:除油保洁、清洗除污、酸洗除锈、清洗除酸、冲淋表调、磷化防锈、清洗或冲洗表面除污，钝化后烘干、流水线静电喷粉、静电粉末涂料自流平、“EFOXY”粉末喷涂渐进式升温高热温度固化。具有耐酸耐碱、耐腐蚀防褪色、承重性能强、表面美观实用等的特点。 导轨：抽屉全部采用优质三节承重式静音导轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形； 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 可调脚:采用工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 1 | 张
5 | 滴水架 | 550*117*705 | 采用高强度PP材料，耐腐蚀，不易老化； 模具一体成型，底部集水盘设有排水口及软管； 可拆卸式滴水棒，使用方便，拆卸后可盖上孔塞，美观实用； | 2 | 张
6 | 水槽 | 550*450*310 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 2 | 套
7 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室专用优质化验水嘴，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 2 | 付
8 | 台式洗眼器装置 | 双口 | 1、喷头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 2、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 3、水流开关：水流开启、水流锁定功能一并完成，方便使用； | 2 | 台
9 | 桌面电源 | 86型 | 安全供电模块，钢制电源盒 | 18 | 个
10 | 试剂架 | 1800*300*450mm | 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头。 2、试剂架立柱截面尺寸：40mm*100mm, 型材壁厚1.5mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；试剂架托架2.0mm冷轧板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 3、立杆牢固固定于桌面，层板采用≥12mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 2 | 组
11 | LED教室灯 | 38W | 1、LED教室灯额定功率≤40W，600*600mm 2、LED教室灯色温（或相关色温）：5000K±250K，显色指数Ra≥90，R9≥50，功率因数≥0.9。 3、LED教室灯C0-C180面50%光束角必须满足110°±5°，C90-C270面50%光束角必须满足110°±5°。 4、LED教室灯平均声压级LPA检测结果≤18dB（A）。 5、LED教室灯通过人体电磁辐射测试，感应电流密度≤0.85。 6、LED教室灯依据GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验》，通过阻燃等级V-0测试。 7、LED教室灯为保证教室内环境安全，灯具通过悬挂自身10倍重量测试。 8、LED教室灯依据GB/T 33721-2017《LED灯具可靠性试验方法》，使用寿命≥50000小时。 9、LED教室灯依据GB/Z 39942-2021，视网膜蓝光危害类别为：“RG0”。 10、LED教室灯至少依据但不限于GB/T 42064，GB/T9473等标准，取得灯具频闪性能认证。 11、LED教室灯依据GB 40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》，取得儿童青少年学习用灯具近视防控卫生要求认证。 12、通过CCC认证。 | 8 | 个
合计（大写）： |  |  | 0 | 小写： |  | 0
准备室1
序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 准备台（边台） | 2400*600*800 | 台面：采用知名品牌≥12mm实验室专用耐腐蚀理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 柜体：为落地型柜体设计，采用不小于厚0.8mm冷轧钢板机压成型，钢制部件经12道工艺制造:除油保洁、清洗除污、酸洗除锈、清洗除酸、冲淋表调、磷化防锈、清洗或冲洗表面除污，钝化后烘干、流水线静电喷粉、静电粉末涂料自流平、“EFOXY”粉末喷涂渐进式升温高热温度固化。具有耐酸耐碱、耐腐蚀防褪色、承重性能强、表面美观实用等的特点。 导轨：抽屉全部采用优质三节承重式静音导轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形； 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 可调脚:采用工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 1 | 张
2 | 试剂架 | 1800*250*450mm | 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头。 2、试剂架立柱截面尺寸：40mm*100mm, 型材壁厚1.5mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；试剂架托架2.0mm冷轧板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 3、立杆牢固固定于桌面，层板采用≥12mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 1 | 组
3 | 水槽 | 550*450*310 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套
4 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室专用优质化验水嘴，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 1 | 付
5 | 台式洗眼器装置 | 双口 | 1、喷头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 2、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 3、水流开关：水流开启、水流锁定功能一并完成，方便使用； | 1 | 台
6 | 桌面电源 | 86型 | 安全供电模块，钢制电源盒 | 2 | 个
7 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 柜体材质：为全钢结构，板材采用0.8mm厚优质钢板为基材，全自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。 门板：采用上玻璃门下钢制门； 玻璃门：采用优质冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，中间镶嵌玻璃。 钢制门：采用优质冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，对开门。 拉手：采用不锈钢拉手，外形美观大方，设计人性化。 | 1 | 组
8 | 通风橱（柜） | 1500*900*2350 | 1、1500*900*2350（长*宽*高mm） 2、钢制框架结构，框架采用专用模具制作成异形框架，表面经酸砂处理后再经环氧树脂高温固化处理。 3、台面采用实验室专用耐酸碱≥12mm厚实芯理化板制作，内衬板、导流板：5mm厚抗倍特板。 4、防爆钢化玻璃视窗，超静音PVC滑槽，无节升降，可悬停于任意节点。 5、操作仪表，标示电源、照明、风机、指示灯。 6、30W日光灯照明装置；安全供电模块； 7、柜体组合：三段组合式柜体，上部柜体（排烟柜），中间（操作台面），下部底柜（内含防腐蚀贮存柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计）。 8、通风柜为双壁板结构，外部壁板为环氧树脂喷涂冷轧钢材质，厚度需为1-1.2mm +/- 0.07mm，环氧树脂喷涂厚度≥75um，内壁板为内衬， 内衬板为耐腐蚀（含酸碱腐蚀和有机溶剂腐蚀）、防潮、耐高温以及耐磨的板材。 9、 推拉门为安全玻璃视窗：采用6mm厚安全钢化玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人体，门上装有独特的滑轮组装置，可保证门停留在任意高度而不下滑，提供最大视野以观察实验装置。 10、平衡系统：平衡系统可以阻止移门倾斜，并且可用一只手操控。不超过5磅（2.3KG）的力就可以升、降移门。 11、导流板为5mm厚的内衬板。导流板通过防腐的PP材质凸轮结构螺栓固定，用户可以不需使用工具轻易的将导流板拆下来清洗。 12、化验杯槽：注塑成型PP杯槽， 13、水龙头：实验室专用单头水龙头, 管体部份为黄铜合金制，表面并经耐酸碱，防锈处理,陶瓷阀, 环氧树脂防腐层。 14、合页：采用优质不锈钢合页。 15、电源： 安全供电模块。 16、水 、电、气的安装及检修：安装在通风柜两侧的封板内，并在侧板留有检修门；自带电动控制箱记过载保护装置，以保证通风柜内用电安全。 17、通风柜内壁两侧配有服务功能模块型，可配置水阀，气阀，用户可以非常方便的对功能模块进行拆装和升级。 | 1 | 台
9 | LED教室灯 | 38W | 1、LED教室灯额定功率≤40W，600*600mm 2、LED教室灯色温（或相关色温）：5000K±250K，显色指数Ra≥90，R9≥50，功率因数≥0.9。 3、LED教室灯C0-C180面50%光束角必须满足110°±5°，C90-C270面50%光束角必须满足110°±5°。 4、LED教室灯平均声压级LPA检测结果≤18dB（A）。 5、LED教室灯通过人体电磁辐射测试，感应电流密度≤0.85。 6、LED教室灯依据GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验》，通过阻燃等级V-0测试。 7、LED教室灯为保证教室内环境安全，灯具通过悬挂自身10倍重量测试。 8、LED教室灯依据GB/T 33721-2017《LED灯具可靠性试验方法》，使用寿命≥50000小时。 9、LED教室灯依据GB/Z 39942-2021，视网膜蓝光危害类别为：“RG0”。 10、LED教室灯至少依据但不限于GB/T 42064，GB/T9473等标准，取得灯具频闪性能认证。 11、LED教室灯依据GB 40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》，取得儿童青少年学习用灯具近视防控卫生要求认证。 12、通过CCC认证。 | 2 | 个
10 | 通风系统 | 定制 | 通风管道、控制系统、风机、辅材等 | 1 | 套
合计 |  | 0 |  | 小写 |  | 0
准备室2
序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 准备台（中央台） | 3000*1000*800 | 台面：采用知名品牌≥12mm实验室专用耐腐蚀理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 柜体：为落地型柜体设计，采用不小于厚0.8mm冷轧钢板机压成型，钢制部件经12道工艺制造:除油保洁、清洗除污、酸洗除锈、清洗除酸、冲淋表调、磷化防锈、清洗或冲洗表面除污，钝化后烘干、流水线静电喷粉、静电粉末涂料自流平、“EFOXY”粉末喷涂渐进式升温高热温度固化。具有耐酸耐碱、耐腐蚀防褪色、承重性能强、表面美观实用等的特点。 导轨：抽屉全部采用优质三节承重式静音导轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形； 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 可调脚:采用工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 1 | 张
2 | 滴水架 | 550*117*705 | 采用高强度PP材料，耐腐蚀，不易老化； 模具一体成型，底部集水盘设有排水口及软管； 可拆卸式滴水棒，使用方便，拆卸后可盖上孔塞，美观实用； | 1 | 张
3 | 水槽 | 550*450*310 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套
4 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室专用优质化验水嘴，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 1 | 付
5 | 台式洗眼器装置 | 双口 | 1、喷头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 2、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 3、水流开关：水流开启、水流锁定功能一并完成，方便使用； | 1 | 台
6 | 桌面电源 | 86型 | 安全供电模块，钢制电源盒 | 8 | 个
7 | 储物架 | 1000*500*2000 | 优质冷轧钢板，承重180kg/层，不变形，加厚层板加筋设计承重更强，表面均经酸洗，磷化喷粉喷，防腐防锈，稳固耐用。 | 4 | 组
8 | LED教室灯 | 38W | 1、LED教室灯额定功率≤40W，600*600mm 2、LED教室灯色温（或相关色温）：5000K±250K，显色指数Ra≥90，R9≥50，功率因数≥0.9。 3、LED教室灯C0-C180面50%光束角必须满足110°±5°，C90-C270面50%光束角必须满足110°±5°。 4、LED教室灯平均声压级LPA检测结果≤18dB（A）。 5、LED教室灯通过人体电磁辐射测试，感应电流密度≤0.85。 6、LED教室灯依据GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验》，通过阻燃等级V-0测试。 7、LED教室灯为保证教室内环境安全，灯具通过悬挂自身10倍重量测试。 8、LED教室灯依据GB/T 33721-2017《LED灯具可靠性试验方法》，使用寿命≥50000小时。 9、LED教室灯依据GB/Z 39942-2021，视网膜蓝光危害类别为：“RG0”。 10、LED教室灯至少依据但不限于GB/T 42064，GB/T9473等标准，取得灯具频闪性能认证。 11、LED教室灯依据GB 40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》，取得儿童青少年学习用灯具近视防控卫生要求认证。 12、通过CCC认证。 | 2 | 个
合计 |  | 0 |  | 小写 |  | 0
休息室（260套）
序号 | 设备名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 课桌 | 桌宽：600 桌深：400 桌高：610-760 | 桌面:ABS一体注塑成型； 桌架：正圆国标钢管￠38/￠32*1.8mm，酸洗磷化静电喷粉工艺； 桌斗：H120,PP一体注塑成型； 脚套/升降护套：PP一体注塑成型； 功能：快捷旋盖式国标高度孔位可调； 颜色：桌面PANTONE色可选/脚套/升降护套深灰色 | 260 | 张
2 | 课椅 | 座高：360-440 座深：410 座宽：400 总高：740-820 | 椅背/椅座板：PP+20%玻纤，一体注塑成型； 椅架：正圆国标钢管￠32/￠25*1.8mm，酸洗磷化静电喷粉工艺； 脚套/升降护套：PP，一体注塑成型； 功能：快捷旋盖式国标高度孔位可调； 颜色：背座PANTONE色可选/脚套/升降护套深灰色 | 260 | 张
3 | 准备台（边台） | 2400*600*800 | 台面：采用知名品牌≥12mm实验室专用耐腐蚀理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 柜体：为落地型柜体设计，采用不小于厚0.8mm冷轧钢板机压成型，钢制部件经12道工艺制造:除油保洁、清洗除污、酸洗除锈、清洗除酸、冲淋表调、磷化防锈、清洗或冲洗表面除污，钝化后烘干、流水线静电喷粉、静电粉末涂料自流平、“EFOXY”粉末喷涂渐进式升温高热温度固化。具有耐酸耐碱、耐腐蚀防褪色、承重性能强、表面美观实用等的特点。 导轨：抽屉全部采用优质三节承重式静音导轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形； 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 可调脚:采用工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 4 | 张
4 | 桌面电源 | 86型 | 安全供电模块，钢制电源盒 | 4 | 个
5 | 水槽 | 550*450*310 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 4 | 套
6 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室专用优质化验水嘴、铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 4 | 付
7 | 单面数字子钟（显示设备） | DH2248 | 1、接收无线信号； 2、显示时、分、秒、年、月、日、星期； 3、大小：220*480*50(mm)； 4、电源：220 AC 50Hz，功率<5W； 5、环境要求：－20℃～+65℃； 6、MTBF：≥10万小时； 7、自动同步北京时间，每次上电自动校时一次，每隔一个小时自动校时一次； 8、计时无累计误差； 9、上下边框铝合金型材，两侧一次成型工程塑壳 | 台 | 14
合计（大写）： |  |  | 0 | 小写： |  | 0

## 三层实验室
细胞遗传实验室1、2（2间）
序号 | 设备名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元）
1 | 智慧黑板 | / | 1.整机采用三拼接平面一体化设计，表面无尖锐边缘或凸起,两侧副屏可支持多种媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写,屏幕采用86英寸液晶面板（对角线），显示比例16:9，分辨率3840*2160;采用电容触控技术，支持Windows系统中进行不低于40点触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 2.整机画面对比度及色彩还原真实，画面细节及Gamma无损失，确保师生观看画面不会因显示损耗导致视觉偏差。 3.整机支持全通道4K显示，全通道OSD菜单及整机内置系统均支持4K图像显示。 4.整机屏幕采用直流背光源，保证显示画面无频闪，有效避免视觉疲劳，呵护师生用眼健康。 5.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 6.整机最大屏幕亮度≥300cd/m²，使用时屏幕亮度不大于400cd/m²。 7.屏幕结合光感调节，屏幕亮度与环境亮度的匹配曲线更加合理，能有效减轻视疲劳;为保障整机色彩显示效果，需支持高色准，sRGB色彩△E≤1,整机NTSC色域覆盖率≥85%。 8.整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、水彩纸、水纹纸、宣纸；支持透明度调节；支持色温调节。 9.整机采用全物理钢化玻璃，钢化玻璃厚度≤4mm，表面硬度≥9H或者≥莫式7级，有效保护屏幕显示画面。 10.整机表面采用全物理防眩光钢化玻璃，钢化玻璃采用低反射防眩光（AGLR）技术，吸光率7%，有效防止眩光的同时还能吸收部分环境光，进一步降低环境光对显示的干扰，保障在明亮教室中暗场画面的清晰显示。 11.整机具备不少于6个前置物理按键，包括三合一电源按键，设置、音量加、音量减、录屏、护眼、主页、信源通道，其中含2个可自定义功能按键，可通过自定义设置实现一键启用主页、批注、降半屏、Windows白板、经典护眼、纸质护眼、录屏、小工具（截屏、计时器、放大镜、倒数日、日历）等功能，满足不同用户的使用需求。 12.整机支持在节能状态下通过长按电源键进入还原界面，可点击屏幕选择安卓系统还原、OPS还原以及正常启动选项，具备提示和退出选项，还原操作时需通过密码验证，有效避免误操作。 13.整机前置不少于3路USB输入接口,前置USB接口支持Android、Windows双系统读取外接移动存储设备，接口具备明显的丝印标识。前置Type-C接口支持65W快充，可以给教学平板、教学笔记本、手机等进行快速充电。 14.整机内置非独立的摄像头，摄像头拍摄像素数≥3200万，对角角度≥135度，水平角度≥120度。支持输出 4:3、16:9 比例的图片和视频，支持输出7600×4275分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能。可用于远程巡课，二维码扫描，人脸识别，人数统计等功能。 15.整机内置2.2声道音响系统，额定总功率不少于60W，有效满足课堂视听需求。 16.整机内置8阵列麦克风，麦克风拾音距离≥12米。 17.整机内置的蓝牙及Wi-Fi模块支持便捷拆除及恢复，确保特殊应用场景下的信息安全。 18.部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通。 19.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准。 20.整机内置无线传屏接收系统，无需外接接收器，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面及声音通过无线方式传输到整机上。 21.整机具备智能手势识别功能，在任意通道下，可通过五指长按屏幕，实现熄屏和唤醒屏幕的功能；可识别五指上、下、左、右方向手势滑动调用相应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为主页、降半屏、批注、锁屏、经典护眼、纸质护眼、多任务、无操作等。 22.整机内置全通道侧边栏快捷菜单，包括应用软件、小工具、信源切换、快捷设置、主页等功能；在任意显示通道下均可通过侧边栏一键进入该触摸菜单。 23.整机具备分级降屏（1/3、1/2）功能，用户可以根据使用情况自行选择降1/3或者1/2屏。 24.教学桌面支持教学常用的教学白板软件、视频展台软件、授课助手软件、WPS、文件管理器等，以便于快捷启动应用进行授课；同时提供进入本机所有应用的入口，满足教师授课需要。桌面软件支持自定义设置，满足老师个性化授课需求。 25.整机支持特定人物形象，配备专属于人物的知识库，能够以该人物形象口吻、视角回答用户提问；支持与AI数字人开启任意话题的对话，包括不限于：学科问答、故事接龙、猜谜语； 26.整机教学桌面支持画报轮播功能，通过主页快捷入口可自定义轮播内容、轮播间隔、播放时间等，助力校园文化建设。 27.整机嵌入式安卓系统版本不低于Android 14，内存≥4GB，存储空间≥32GB，并具备内存可扩展设备，根据需要可升级至1T。 28.嵌入式Android操作系统下，内置电子视力表软件，支持通过触摸方式进行视力检测；提供权威三甲医院眼科制作的护眼百科内容，包含专家视频、护眼动画等资源；不少于50个权威护眼视频。 29.在嵌入式Android系统下的后台管理系统支持可对一台或多台设备下发指令。包含定时开机/关机、图像调节、声音调节、、锁屏、更换壁纸、语言切换、多用户管理、固件升级、日期/时间设置等指令。 30.在嵌入式Android系统下的后台管理系统支持向任意通道下的终端设备发送远程投屏邀请，当终端设备接听后，电脑屏幕画面和声音将会投放到终端设备的屏幕上。 ops内置电脑 1.采用Intel通用标准80pin接口，即插即用，维护方便。在教室设备出现问题时，教师无需复杂操作，技术人员就能快速进行维修或更换。 2.CPU采用Intel第12代I5处理器或以上配置，性能强劲，确保电脑在运行教学软件、处理教学资料时流畅不卡顿。 3.内存≥8G DDR4，硬盘≥256G SSD固态硬盘，为教师存储大量教学课件、资料提供充足空间，同时保证系统和软件的快速运行。 4.PC模块可抽拉式插入整机，插拔时无需单独接线，也无需借助工具就能快速拆卸，方便设备的安装、维护和升级。 5.插拔电脑模块具有一键还原和系统保护功能，保障教师数据安全，防止因系统故障或误操作导致数据丢失。 AI教学白板软件 1.软件采用AI备授课一体化设计，备课模式和授课模式操作界面根据不同使用场景区别设计，提供语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、音乐、美术、信息技术、历史、体育、政治、科学、劳动技术、心理健康不少于16种科目模式。 2.软件支持课件云存储，教师无需携带外接存储设备，注册用户即可获得300G云空间，联网登录账号即可使用云课件，支持账户关联个人云空间与校本资源库。 3.软件支持课件导入功能，教师可将本地备课课件导入或批量导入至软件，并同步到云空间，方便在不同设备上随时使用。 4.软件在任意界面都设有悬浮工具栏，教师可在系统界面自由快速进行批注、擦除、清空操作，还能使用放大镜、聚光灯、截图等功能，支持返回授课。截图后可直接插入至课件或板书模式，方便教师展示重点内容。 5.AI备课助手辅助教师备课，支持学科自由问答、备课助手、图片生成、图片或文档文字提取、阅读总结、解题等功能，帮助教师快速获取教学资源和解决备课难题，支持AI备课助手生成的图片一键设置为课件背景。 6.课堂活动工具提供多种课堂活动设计模板，如判断对错、趣味分类等不少于3种课堂活动，丰富课堂教学形式，提高学生学习积极性。 7.课堂活动支持设置答题时间、是否随机、是否播放音效，支持题目内容再次编辑；支持智能生题、AI生题，一键添加所有题目到活动中；支持记录和展示学生作答结果；亦可将题目及正确答案插入到小黑板进行知识讲解。 8.软件支持老师移动式授课，通过手机端app与windows端互动，教师可在手机上操控课件，实现翻页、批注、切换课件、照片上传、视频上传、手机投屏、手机直播等功能，在教室中自由走动授课，更好地与学生互动。 9.软件具备语文、英语、数学、化学、生物、地理、物理、音乐、美术等不少于9种学科工具，以可交互操作的形式呈现。提供仿真实验、地球仪动画等，可一键插入课件，支持全屏播放和批注标记，辅助教师进行学科教学。 10.汉字工具支持汉字朗读AI测评，用户可选择单字朗读会语句朗读，由AI对用户朗读标准读进行打分。 11.软件支持通过AI识别笔将教师板书自动识别为中文或英文，识别结果转化为印刷体字体元素插入页面用于教学，方便整理板书内容，提高教学效率。 12.软件支持在系统任意界面显示悬浮工具栏，在系统界面自由快速批注、擦除、清空以及放大镜、聚光灯、截图等功能，支持快速返回授课。 13.软件为教师提供在线教学资源，支持资源在线下载，涵盖小初高各学段的教学案、课件、习题及素材，涉及多个学科，满足不同阶段的学科教师教学需求。 14.模拟实验平台支持调取数学、物理、化学、生物四个学科的模拟实验。数学部分涵盖了代数方程、面积模型、分数、等式、函数图像、数轴以及其他分类；物理部分包括力与运动、振动与波、电与磁、功与能、光学等类别，同时课外扩展知识还涉及量子力学等内容；化学部分则包含溶液、热力学、物质结构、化学反应等分类；生物部分则覆盖了广泛的生物学种类。总计，该平台包含不少于89个实验，实验模板支持即时交互功能，并且在授课时支持全屏显示。 15.软件为教师提供国家公共资源平台，中小学、职业教育、高等教育等入口，支持将网页通过超链接形式插入到课件。 多媒体管理系统 1.系统基于SaaS布局，后台管理系统采用B/S架构设计，无需本地部署服务器即可使用，支持学校管理员在Windows、Android、IOS、银河麒麟等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行管理指令操作。 2.系统支持多类型设备接入、集中管理，包含但不限于交互智能平板、智慧黑板、校园屏显设备等，设备关联接入时支持设置关联学校、学段、年级、班级、设备品牌等相关信息；可对学校已关联的所有设备按年级或楼层等进行管理。 3.采用一校一码的认证机制，为学校提供专属识别码，通过学校代码进行设备与管理平台之间的关联，保证管理的私密和安全。 4.后台管理系统支持实时查看管理设备数量，查看设备连接数量和设备在线数量，查看某台设备的软件管家版本、硬件配置和ID信息；可对设备的在线、离线状态、教室名称、内存使用率等基础信息进行查看。 5.系统支持权限管理，学校高级管理员可添加多位管理员协同管理，并支持为普通管理员分配不同权限，权限支持按系统功能菜单分配、按管理设备分配等方式。 6.支持查看设备运维数据，包括活跃设备数量、活跃分布、开机时长、常用软件、设备健康度、弹窗拦截统计等数据。 7.支持查看设备开机时长分布柱状图和设备活跃日期分布线性图，设备开机时长排行列表，同时支持将设备运维数据导出报表，支持数据可视化显示，对设备运维数据进行多种筛选分析。 8.后台管理系统支持对一台或者多台设备进行远程指令发送，包括远程关机、远程屏幕锁、远程打铃、信号源切换等功能。 9.支持对一台或者多台设备进行远程信息传输，包括远程发布消息通知，远程文件传输，远程设置倒计日等。 10.支持一键开启设备的不良弹窗拦截功能，并可设置取消或者开启拦截。当设备上有窗口弹出时，会自动进行判断，判断为不良弹窗时，自动拦截该窗口，以减少教学过程中不良窗口弹出对教学的影响。 11.支持查看教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面进行远程巡课管理，并支持在一个显示界面查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音。单台设备巡视时，发现有违规违纪行为时，可远程发消息、语音进行干预。 后台管理系统提供在线数字文化内容资源，系统内置不少于8000+艺术资源、党建资源及校园文化宣传资源，并提供在线更新。支持通过管理后台将在线数字文化内容资源发布到显示设备上进行展示。 | 1 | 项
2 | 教师演示台 | 3000*700*900 | 采用15mm厚新型陶瓷台面。台面表面为实验室专业耐磨、高硬度、安全美观釉面。釉面与胚体经高温一体烧结而成，不脱落、不脱层。为满足实验室对台面苛刻的要求，需满足如下技术参数： 1、耐磨要求：为保证台面在长时间使用中表面耐磨的稳定性，参照GB/T3810.7-2016检测标准，台面表面耐磨等级不低于4级/2100转； 2、颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022技术要求,耐光色牢度不低于4级。 3、破坏强度：为保证台面在使用中的安全性，参照T/CIQA10-2020技术要求，台面受外力破坏承受不低于12000N； 4、硬度要求：为保证台面在使用过程中能承受一部分锐器、钝器的刻刮，参照JC/T872-2019标准，台面莫氏硬度不低于6级； 以上技术要求需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告，陶瓷厂商出具检测报告复印件加盖原章备查 5、提供产品质量管理体系认证证书，依据标准：GB/T 19001-2016 idt ISO9001:2025; 6、提供中国绿色产品认证证书，产品名称：陶瓷砖（E≤0.5%），依据标准：GB/T35610-2017。 柜体：为落地型柜体设计，采用厚0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 导轨：三节式，静音。 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 台面以下装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 | 1 | 张
3 | 教师椅 | 680xD580xH980-1070mm | 1.尺寸：W680xD580xH980-1070mm 2.材质：网布/PP 3.工艺：采用60密度座成型泡棉，弹力网布，透气性良好，结实耐用；升降可调88扶手，可一键操控升降翻转，同步底盘（3：1），气压升降，行程100mm气压棒，350mm脚座、60MM黑色PA轮，经过BIFMA测试 | 1 | 张
4 | 教师电源控制台 | 500*260 | 安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流25A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行 安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的铝塑面板，指针表显示总电源220V输入电压和各组工作电流，面板清晰简洁，操作简单方便；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不动作 220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，为教师做实验提供220V电源 | 1 | 套
5 | 水槽 | 550*450*310 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套
6 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室专用优质化验水嘴、铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 1 | 付
7 | 学生实验操作台 | 1200*600*780 | 台面采用20mm厚新型陶瓷板。 柜体：为落地型柜体设计，采用不小于厚0.8mm冷轧钢板机压成型，钢制部件经多道工艺制造:除油保洁、清洗除污、酸洗除锈、清洗除酸、冲淋表调、磷化防锈、清洗或冲洗表面除污，钝化后烘干、流水线静电喷粉、粉末喷涂渐进式升温高热温度固化。具有耐酸耐碱、耐腐蚀防褪色、承重性能强、表面美观实用等的特点。 | 31 | 张
8 | 学生电源 | 155*101 | ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便 学生机电源采用0.56英寸数码显示界面，轻触开关操作，贴片元件生产技术，微电脑控制，3位1体数码显示电源电压 正常供电情况下，学生机开机时面板电源指示灯点亮，电压显示0，需220V电源输出时，轻按ON/OFF按键，当电压显示上方的数字从0跳变到220且工作指示灯点亮时，在220V输出插座端有220V输出（电压高低视市电高低而定，可添加倒计时功能），220V插座均为带安全门的国标五孔插座，带过载保护 | 31 | 个
9 | 学生洗涤水槽台 | 435*580*800mm | （1）产品外观尺寸：长435*580*800mm。 （2）柜体:外框尺寸435*580*750，采用ABS材料注塑成型，专用连接件拼装一体化设计，柜门采用人性化弧线型工艺，易碰撞处倒圆角处理，产品款式整体设计美观、合理、安全。 （3）水槽体：内径尺寸：360*300*195，采用PP改性材料注塑成型。 （4）前沿有25mm高挡水沿。 （5）三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴，铜质表面经过喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 （6）配有注塑成型PP滴水架，外框尺寸为390*65/100*250，配置16个可拆卸式滴水棒，美观实用 ，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 （7）配件：三口化验水龙头、洗涤水槽、泥沙杂物过滤器、滴水架、水管管路组成。 | 16 | 套
10 | 学生凳 | φ300*450 | 凳面300(直径）*450（高) 1.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光； 2.支撑柱采用直径50mm钢管，顶端为直径200钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象； 3.下端五爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 31 | 张
11 | 挡板 | 720*1430*570 | 雪弗板材质，含固定设备。 | 31 | 张
12 | LED黑板灯 | 38W | 1、LED黑板灯额定功率≤40W，长度≥1100mm。 2、LED黑板灯色温（或相关色温）：5000K±250K，显示指数Ra≥90，R9≥50，功率因数≥0.9。 3、LED黑板灯C0-C180面50%光束角必须满足85°±5°，C90-C270面50%光束角必须满足25°±5°。 4、LED黑板灯平均声压级LPA检测结果≤18dB（A）。 5、LED黑板灯通过人体电磁辐射测试，感应电流密度≤0.85。 6、LED黑板灯依据GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验》，通过阻燃等级V-0测试。 7、LED黑板灯为保证教室内环境安全，灯具通过悬挂自身10倍重量测试。 8、LED黑板灯依据GB/T 33721-2017《LED灯具可靠性试验方法》，使用寿命≥50000小时。 9、LED黑板灯依据GB/Z 39942-2021，视网膜蓝光危害类别为：“RG0”。 10、LED黑板灯至少依据但不限于GB/T 42064，GB/T9473等标准，取得灯具频闪性能认证。 11、LED黑板依据GB 40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》，取得儿童青少年学习用灯具近视防控卫生要求认证。 12、通过CCC认证。 | 3 | 个
13 | LED教室灯 | 38W | 1、LED教室灯额定功率≤40W，600*600mm 2、LED教室灯色温（或相关色温）：5000K±250K，显色指数Ra≥90，R9≥50，功率因数≥0.9。 3、LED教室灯C0-C180面50%光束角必须满足110°±5°，C90-C270面50%光束角必须满足110°±5°。 4、LED教室灯平均声压级LPA检测结果≤18dB（A）。 5、LED教室灯通过人体电磁辐射测试，感应电流密度≤0.85。 6、LED教室灯依据GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验》，通过阻燃等级V-0测试。 7、LED教室灯为保证教室内环境安全，灯具通过悬挂自身10倍重量测试。 8、LED教室灯依据GB/T 33721-2017《LED灯具可靠性试验方法》，使用寿命≥50000小时。 9、LED教室灯依据GB/Z 39942-2021，视网膜蓝光危害类别为：“RG0”。 10、LED教室灯至少依据但不限于GB/T 42064，GB/T9473等标准，取得灯具频闪性能认证。 11、LED教室灯依据GB 40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》，取得儿童青少年学习用灯具近视防控卫生要求认证。 12、通过CCC认证。 | 16 | 个
合计（大写）： |  |  | 0 | 小写： |  | 0
公共考场1、2（2间）
序号 | 设备名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 边台1 | 6600*600*800 | 台面：采用知名品牌≥12mm实验室专用耐腐蚀理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 柜体：为落地型柜体设计，采用不小于厚0.8mm冷轧钢板机压成型，钢制部件经12道工艺制造:除油保洁、清洗除污、酸洗除锈、清洗除酸、冲淋表调、磷化防锈、清洗或冲洗表面除污，钝化后烘干、流水线静电喷粉、静电粉末涂料自流平、“EFOXY”粉末喷涂渐进式升温高热温度固化。具有耐酸耐碱、耐腐蚀防褪色、承重性能强、表面美观实用等的特点。 导轨：抽屉全部采用优质三节承重式静音导轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形； 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 可调脚:采用工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 1 | 张
2 | 边台2 | 5150*600*800 | 台面：采用知名品牌≥12mm实验室专用耐腐蚀理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 柜体：为落地型柜体设计，采用不小于厚0.8mm冷轧钢板机压成型，钢制部件经12道工艺制造:除油保洁、清洗除污、酸洗除锈、清洗除酸、冲淋表调、磷化防锈、清洗或冲洗表面除污，钝化后烘干、流水线静电喷粉、静电粉末涂料自流平、“EFOXY”粉末喷涂渐进式升温高热温度固化。具有耐酸耐碱、耐腐蚀防褪色、承重性能强、表面美观实用等的特点。 导轨：抽屉全部采用优质三节承重式静音导轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形； 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 可调脚:采用工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 1 | 张
3 | 边台3 | 6000*600*800 | 台面：采用知名品牌≥12mm实验室专用耐腐蚀理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 柜体：为落地型柜体设计，采用不小于厚0.8mm冷轧钢板机压成型，钢制部件经12道工艺制造:除油保洁、清洗除污、酸洗除锈、清洗除酸、冲淋表调、磷化防锈、清洗或冲洗表面除污，钝化后烘干、流水线静电喷粉、静电粉末涂料自流平、“EFOXY”粉末喷涂渐进式升温高热温度固化。具有耐酸耐碱、耐腐蚀防褪色、承重性能强、表面美观实用等的特点。 导轨：抽屉全部采用优质三节承重式静音导轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形； 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 可调脚:采用工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 1 | 张
4 | 准备台（中央台） | 4800*1500*800 | 台面：采用知名品牌≥12mm实验室专用耐腐蚀理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 柜体：为落地型柜体设计，采用不小于厚0.8mm冷轧钢板机压成型，钢制部件经12道工艺制造:除油保洁、清洗除污、酸洗除锈、清洗除酸、冲淋表调、磷化防锈、清洗或冲洗表面除污，钝化后烘干、流水线静电喷粉、静电粉末涂料自流平、“EFOXY”粉末喷涂渐进式升温高热温度固化。具有耐酸耐碱、耐腐蚀防褪色、承重性能强、表面美观实用等的特点。 导轨：抽屉全部采用优质三节承重式静音导轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形； 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 可调脚:采用工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 1 | 张
5 | 滴水架 | 550*117*705 | 采用高强度PP材料，耐腐蚀，不易老化； 模具一体成型，底部集水盘设有排水口及软管； 可拆卸式滴水棒，使用方便，拆卸后可盖上孔塞，美观实用； | 2 | 张
6 | 水槽 | 550*450*310 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 2 | 套
7 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室专用优质化验水嘴，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 2 | 付
8 | 台式洗眼器装置 | 双口 | 1、喷头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 2、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 3、水流开关：水流开启、水流锁定功能一并完成，方便使用； | 2 | 台
9 | 桌面电源 | 86型 | 安全供电模块，钢制电源盒 | 18 | 个
10 | 试剂架 | 1800*300*450mm | 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头。 2、试剂架立柱截面尺寸：40mm*100mm, 型材壁厚1.5mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；试剂架托架2.0mm冷轧板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 3、立杆牢固固定于桌面，层板采用≥12mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 2 | 组
11 | LED教室灯 | 38W | 1、LED教室灯额定功率≤40W，600*600mm 2、LED教室灯色温（或相关色温）：5000K±250K，显色指数Ra≥90，R9≥50，功率因数≥0.9。 3、LED教室灯C0-C180面50%光束角必须满足110°±5°，C90-C270面50%光束角必须满足110°±5°。 4、LED教室灯平均声压级LPA检测结果≤18dB（A）。 5、LED教室灯通过人体电磁辐射测试，感应电流密度≤0.85。 6、LED教室灯依据GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验》，通过阻燃等级V-0测试。 7、LED教室灯为保证教室内环境安全，灯具通过悬挂自身10倍重量测试。 8、LED教室灯依据GB/T 33721-2017《LED灯具可靠性试验方法》，使用寿命≥50000小时。 9、LED教室灯依据GB/Z 39942-2021，视网膜蓝光危害类别为：“RG0”。 10、LED教室灯至少依据但不限于GB/T 42064，GB/T9473等标准，取得灯具频闪性能认证。 11、LED教室灯依据GB 40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》，取得儿童青少年学习用灯具近视防控卫生要求认证。 12、通过CCC认证。 | 8 | 个
合计（大写）： |  |  | 0 | 小写： |  | 0
准备室1
序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 准备台（边台） | 2400*600*800 | 台面：采用知名品牌≥12mm实验室专用耐腐蚀理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 柜体：为落地型柜体设计，采用不小于厚0.8mm冷轧钢板机压成型，钢制部件经12道工艺制造:除油保洁、清洗除污、酸洗除锈、清洗除酸、冲淋表调、磷化防锈、清洗或冲洗表面除污，钝化后烘干、流水线静电喷粉、静电粉末涂料自流平、“EFOXY”粉末喷涂渐进式升温高热温度固化。具有耐酸耐碱、耐腐蚀防褪色、承重性能强、表面美观实用等的特点。 导轨：抽屉全部采用优质三节承重式静音导轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形； 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 可调脚:采用工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 1 | 张
2 | 试剂架 | 1800*250*450mm | 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头。 2、试剂架立柱截面尺寸：40mm*100mm, 型材壁厚1.5mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；试剂架托架2.0mm冷轧板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 3、立杆牢固固定于桌面，层板采用≥12mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 1 | 组
3 | 水槽 | 550*450*310 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套
4 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室专用优质化验水嘴，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 1 | 付
5 | 台式洗眼器装置 | 双口 | 1、喷头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 2、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 3、水流开关：水流开启、水流锁定功能一并完成，方便使用； | 1 | 台
6 | 桌面电源 | 86型 | 安全供电模块，钢制电源盒 | 2 | 个
7 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 柜体材质：为全钢结构，板材采用0.8mm厚优质钢板为基材，全自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。 门板：采用上玻璃门下钢制门； 玻璃门：采用优质冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，中间镶嵌玻璃。 钢制门：采用优质冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，对开门。 拉手：采用不锈钢拉手，外形美观大方，设计人性化。 | 1 | 组
8 | 通风橱（柜） | 1500*900*2350 | 1、1500*900*2350（长*宽*高mm） 2、钢制框架结构，框架采用专用模具制作成异形框架，表面经酸砂处理后再经环氧树脂高温固化处理。 3、台面采用实验室专用耐酸碱≥12mm厚实芯理化板制作，内衬板、导流板：5mm厚抗倍特板。 4、防爆钢化玻璃视窗，超静音PVC滑槽，无节升降，可悬停于任意节点。 5、操作仪表，标示电源、照明、风机、指示灯。 6、30W日光灯照明装置；安全供电模块； 7、柜体组合：三段组合式柜体，上部柜体（排烟柜），中间（操作台面），下部底柜（内含防腐蚀贮存柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计）。 8、通风柜为双壁板结构，外部壁板为环氧树脂喷涂冷轧钢材质，厚度需为1-1.2mm +/- 0.07mm，环氧树脂喷涂厚度≥75um，内壁板为内衬， 内衬板为耐腐蚀（含酸碱腐蚀和有机溶剂腐蚀）、防潮、耐高温以及耐磨的板材。 9、 推拉门为安全玻璃视窗：采用6mm厚安全钢化玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人体，门上装有独特的滑轮组装置，可保证门停留在任意高度而不下滑，提供最大视野以观察实验装置。 10、平衡系统：平衡系统可以阻止移门倾斜，并且可用一只手操控。不超过5磅（2.3KG）的力就可以升、降移门。 11、导流板为5mm厚的内衬板。导流板通过防腐的PP材质凸轮结构螺栓固定，用户可以不需使用工具轻易的将导流板拆下来清洗。 12、化验杯槽：注塑成型PP杯槽， 13、水龙头：实验室专用单头水龙头, 管体部份为黄铜合金制，表面并经耐酸碱，防锈处理,陶瓷阀, 环氧树脂防腐层。 14、合页：采用优质不锈钢合页。 15、电源： 安全供电模块。 16、水 、电、气的安装及检修：安装在通风柜两侧的封板内，并在侧板留有检修门；自带电动控制箱记过载保护装置，以保证通风柜内用电安全。 17、通风柜内壁两侧配有服务功能模块型，可配置水阀，气阀，用户可以非常方便的对功能模块进行拆装和升级。 | 1 | 台
9 | LED教室灯 | 38W | 1、LED教室灯额定功率≤40W，600*600mm 2、LED教室灯色温（或相关色温）：5000K±250K，显色指数Ra≥90，R9≥50，功率因数≥0.9。 3、LED教室灯C0-C180面50%光束角必须满足110°±5°，C90-C270面50%光束角必须满足110°±5°。 4、LED教室灯平均声压级LPA检测结果≤18dB（A）。 5、LED教室灯通过人体电磁辐射测试，感应电流密度≤0.85。 6、LED教室灯依据GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验》，通过阻燃等级V-0测试。 7、LED教室灯为保证教室内环境安全，灯具通过悬挂自身10倍重量测试。 8、LED教室灯依据GB/T 33721-2017《LED灯具可靠性试验方法》，使用寿命≥50000小时。 9、LED教室灯依据GB/Z 39942-2021，视网膜蓝光危害类别为：“RG0”。 10、LED教室灯至少依据但不限于GB/T 42064，GB/T9473等标准，取得灯具频闪性能认证。 11、LED教室灯依据GB 40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》，取得儿童青少年学习用灯具近视防控卫生要求认证。 12、通过CCC认证。 | 2 | 个
10 | 通风系统 | 定制 | 通风管道、控制系统、风机、辅材等 | 1 | 套
合计 |  | 0 |  | 小写 |  | 0
准备室2
序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 准备台（中央台） | 3000*1000*800 | 台面：采用知名品牌≥12mm实验室专用耐腐蚀理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 柜体：为落地型柜体设计，采用不小于厚0.8mm冷轧钢板机压成型，钢制部件经12道工艺制造:除油保洁、清洗除污、酸洗除锈、清洗除酸、冲淋表调、磷化防锈、清洗或冲洗表面除污，钝化后烘干、流水线静电喷粉、静电粉末涂料自流平、“EFOXY”粉末喷涂渐进式升温高热温度固化。具有耐酸耐碱、耐腐蚀防褪色、承重性能强、表面美观实用等的特点。 导轨：抽屉全部采用优质三节承重式静音导轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形； 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 可调脚:采用工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 1 | 张
2 | 滴水架 | 550*117*705 | 采用高强度PP材料，耐腐蚀，不易老化； 模具一体成型，底部集水盘设有排水口及软管； 可拆卸式滴水棒，使用方便，拆卸后可盖上孔塞，美观实用； | 1 | 张
3 | 水槽 | 550*450*310 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套
4 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室专用优质化验水嘴，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 1 | 付
5 | 台式洗眼器装置 | 双口 | 1、喷头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 2、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 3、水流开关：水流开启、水流锁定功能一并完成，方便使用； | 1 | 台
6 | 桌面电源 | 86型 | 安全供电模块，钢制电源盒 | 8 | 个
7 | 储物架 | 1000*500*2000 | 优质冷轧钢板，承重180kg/层，不变形，加厚层板加筋设计承重更强，表面均经酸洗，磷化喷粉喷，防腐防锈，稳固耐用。 | 4 | 组
8 | LED教室灯 | 38W | 1、LED教室灯额定功率≤40W，600*600mm 2、LED教室灯色温（或相关色温）：5000K±250K，显色指数Ra≥90，R9≥50，功率因数≥0.9。 3、LED教室灯C0-C180面50%光束角必须满足110°±5°，C90-C270面50%光束角必须满足110°±5°。 4、LED教室灯平均声压级LPA检测结果≤18dB（A）。 5、LED教室灯通过人体电磁辐射测试，感应电流密度≤0.85。 6、LED教室灯依据GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验》，通过阻燃等级V-0测试。 7、LED教室灯为保证教室内环境安全，灯具通过悬挂自身10倍重量测试。 8、LED教室灯依据GB/T 33721-2017《LED灯具可靠性试验方法》，使用寿命≥50000小时。 9、LED教室灯依据GB/Z 39942-2021，视网膜蓝光危害类别为：“RG0”。 10、LED教室灯至少依据但不限于GB/T 42064，GB/T9473等标准，取得灯具频闪性能认证。 11、LED教室灯依据GB 40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》，取得儿童青少年学习用灯具近视防控卫生要求认证。 12、通过CCC认证。 | 2 | 个
合计 |  | 0 |  | 小写 |  | 0

## 四层实验室
植物学实验室1、2（2间）
序号 | 设备名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元）
1 | 智慧黑板 | / | 1.整机采用三拼接平面一体化设计，表面无尖锐边缘或凸起,两侧副屏可支持多种媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写,屏幕采用86英寸液晶面板（对角线），显示比例16:9，分辨率3840*2160;采用电容触控技术，支持Windows系统中进行不低于40点触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 2.整机画面对比度及色彩还原真实，画面细节及Gamma无损失，确保师生观看画面不会因显示损耗导致视觉偏差。 3.整机支持全通道4K显示，全通道OSD菜单及整机内置系统均支持4K图像显示。 4.整机屏幕采用直流背光源，保证显示画面无频闪，有效避免视觉疲劳，呵护师生用眼健康。 5.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 6.整机最大屏幕亮度≥300cd/m²，使用时屏幕亮度不大于400cd/m²。 7.屏幕结合光感调节，屏幕亮度与环境亮度的匹配曲线更加合理，能有效减轻视疲劳;为保障整机色彩显示效果，需支持高色准，sRGB色彩△E≤1,整机NTSC色域覆盖率≥85%。 8.整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、水彩纸、水纹纸、宣纸；支持透明度调节；支持色温调节。 9.整机采用全物理钢化玻璃，钢化玻璃厚度≤4mm，表面硬度≥9H或者≥莫式7级，有效保护屏幕显示画面。 10.整机表面采用全物理防眩光钢化玻璃，钢化玻璃采用低反射防眩光（AGLR）技术，吸光率7%，有效防止眩光的同时还能吸收部分环境光，进一步降低环境光对显示的干扰，保障在明亮教室中暗场画面的清晰显示。 11.整机具备不少于6个前置物理按键，包括三合一电源按键，设置、音量加、音量减、录屏、护眼、主页、信源通道，其中含2个可自定义功能按键，可通过自定义设置实现一键启用主页、批注、降半屏、Windows白板、经典护眼、纸质护眼、录屏、小工具（截屏、计时器、放大镜、倒数日、日历）等功能，满足不同用户的使用需求。 12.整机支持在节能状态下通过长按电源键进入还原界面，可点击屏幕选择安卓系统还原、OPS还原以及正常启动选项，具备提示和退出选项，还原操作时需通过密码验证，有效避免误操作。 13.整机前置不少于3路USB输入接口,前置USB接口支持Android、Windows双系统读取外接移动存储设备，接口具备明显的丝印标识。前置Type-C接口支持65W快充，可以给教学平板、教学笔记本、手机等进行快速充电。 14.整机内置非独立的摄像头，摄像头拍摄像素数≥3200万，对角角度≥135度，水平角度≥120度。支持输出 4:3、16:9 比例的图片和视频，支持输出7600×4275分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能。可用于远程巡课，二维码扫描，人脸识别，人数统计等功能。 15.整机内置2.2声道音响系统，额定总功率不少于60W，有效满足课堂视听需求。 16.整机内置8阵列麦克风，麦克风拾音距离≥12米。 17.整机内置的蓝牙及Wi-Fi模块支持便捷拆除及恢复，确保特殊应用场景下的信息安全。 18.部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通。 19.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准。 20.整机内置无线传屏接收系统，无需外接接收器，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面及声音通过无线方式传输到整机上。 21.整机具备智能手势识别功能，在任意通道下，可通过五指长按屏幕，实现熄屏和唤醒屏幕的功能；可识别五指上、下、左、右方向手势滑动调用相应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为主页、降半屏、批注、锁屏、经典护眼、纸质护眼、多任务、无操作等。 22.整机内置全通道侧边栏快捷菜单，包括应用软件、小工具、信源切换、快捷设置、主页等功能；在任意显示通道下均可通过侧边栏一键进入该触摸菜单。 23.整机具备分级降屏（1/3、1/2）功能，用户可以根据使用情况自行选择降1/3或者1/2屏。 24.教学桌面支持教学常用的教学白板软件、视频展台软件、授课助手软件、WPS、文件管理器等，以便于快捷启动应用进行授课；同时提供进入本机所有应用的入口，满足教师授课需要。桌面软件支持自定义设置，满足老师个性化授课需求。 25.整机支持特定人物形象，配备专属于人物的知识库，能够以该人物形象口吻、视角回答用户提问；支持与AI数字人开启任意话题的对话，包括不限于：学科问答、故事接龙、猜谜语； 26.整机教学桌面支持画报轮播功能，通过主页快捷入口可自定义轮播内容、轮播间隔、播放时间等，助力校园文化建设。 27.整机嵌入式安卓系统版本不低于Android 14，内存≥4GB，存储空间≥32GB，并具备内存可扩展设备，根据需要可升级至1T。 28.嵌入式Android操作系统下，内置电子视力表软件，支持通过触摸方式进行视力检测；提供权威三甲医院眼科制作的护眼百科内容，包含专家视频、护眼动画等资源；不少于50个权威护眼视频。 29.在嵌入式Android系统下的后台管理系统支持可对一台或多台设备下发指令。包含定时开机/关机、图像调节、声音调节、、锁屏、更换壁纸、语言切换、多用户管理、固件升级、日期/时间设置等指令。 30.在嵌入式Android系统下的后台管理系统支持向任意通道下的终端设备发送远程投屏邀请，当终端设备接听后，电脑屏幕画面和声音将会投放到终端设备的屏幕上。 ops内置电脑 1.采用Intel通用标准80pin接口，即插即用，维护方便。在教室设备出现问题时，教师无需复杂操作，技术人员就能快速进行维修或更换。 2.CPU采用Intel第12代I5处理器或以上配置，性能强劲，确保电脑在运行教学软件、处理教学资料时流畅不卡顿。 3.内存≥8G DDR4，硬盘≥256G SSD固态硬盘，为教师存储大量教学课件、资料提供充足空间，同时保证系统和软件的快速运行。 4.PC模块可抽拉式插入整机，插拔时无需单独接线，也无需借助工具就能快速拆卸，方便设备的安装、维护和升级。 5.插拔电脑模块具有一键还原和系统保护功能，保障教师数据安全，防止因系统故障或误操作导致数据丢失。 AI教学白板软件 1.软件采用AI备授课一体化设计，备课模式和授课模式操作界面根据不同使用场景区别设计，提供语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、音乐、美术、信息技术、历史、体育、政治、科学、劳动技术、心理健康不少于16种科目模式。 2.软件支持课件云存储，教师无需携带外接存储设备，注册用户即可获得300G云空间，联网登录账号即可使用云课件，支持账户关联个人云空间与校本资源库。 3.软件支持课件导入功能，教师可将本地备课课件导入或批量导入至软件，并同步到云空间，方便在不同设备上随时使用。 4.软件在任意界面都设有悬浮工具栏，教师可在系统界面自由快速进行批注、擦除、清空操作，还能使用放大镜、聚光灯、截图等功能，支持返回授课。截图后可直接插入至课件或板书模式，方便教师展示重点内容。 5.AI备课助手辅助教师备课，支持学科自由问答、备课助手、图片生成、图片或文档文字提取、阅读总结、解题等功能，帮助教师快速获取教学资源和解决备课难题，支持AI备课助手生成的图片一键设置为课件背景。 6.课堂活动工具提供多种课堂活动设计模板，如判断对错、趣味分类等不少于3种课堂活动，丰富课堂教学形式，提高学生学习积极性。 7.课堂活动支持设置答题时间、是否随机、是否播放音效，支持题目内容再次编辑；支持智能生题、AI生题，一键添加所有题目到活动中；支持记录和展示学生作答结果；亦可将题目及正确答案插入到小黑板进行知识讲解。 8.软件支持老师移动式授课，通过手机端app与windows端互动，教师可在手机上操控课件，实现翻页、批注、切换课件、照片上传、视频上传、手机投屏、手机直播等功能，在教室中自由走动授课，更好地与学生互动。 9.软件具备语文、英语、数学、化学、生物、地理、物理、音乐、美术等不少于9种学科工具，以可交互操作的形式呈现。提供仿真实验、地球仪动画等，可一键插入课件，支持全屏播放和批注标记，辅助教师进行学科教学。 10.汉字工具支持汉字朗读AI测评，用户可选择单字朗读会语句朗读，由AI对用户朗读标准读进行打分。 11.软件支持通过AI识别笔将教师板书自动识别为中文或英文，识别结果转化为印刷体字体元素插入页面用于教学，方便整理板书内容，提高教学效率。 12.软件支持在系统任意界面显示悬浮工具栏，在系统界面自由快速批注、擦除、清空以及放大镜、聚光灯、截图等功能，支持快速返回授课。 13.软件为教师提供在线教学资源，支持资源在线下载，涵盖小初高各学段的教学案、课件、习题及素材，涉及多个学科，满足不同阶段的学科教师教学需求。 14.模拟实验平台支持调取数学、物理、化学、生物四个学科的模拟实验。数学部分涵盖了代数方程、面积模型、分数、等式、函数图像、数轴以及其他分类；物理部分包括力与运动、振动与波、电与磁、功与能、光学等类别，同时课外扩展知识还涉及量子力学等内容；化学部分则包含溶液、热力学、物质结构、化学反应等分类；生物部分则覆盖了广泛的生物学种类。总计，该平台包含不少于89个实验，实验模板支持即时交互功能，并且在授课时支持全屏显示。 15.软件为教师提供国家公共资源平台，中小学、职业教育、高等教育等入口，支持将网页通过超链接形式插入到课件。 多媒体管理系统 1.系统基于SaaS布局，后台管理系统采用B/S架构设计，无需本地部署服务器即可使用，支持学校管理员在Windows、Android、IOS、银河麒麟等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行管理指令操作。 2.系统支持多类型设备接入、集中管理，包含但不限于交互智能平板、智慧黑板、校园屏显设备等，设备关联接入时支持设置关联学校、学段、年级、班级、设备品牌等相关信息；可对学校已关联的所有设备按年级或楼层等进行管理。 3.采用一校一码的认证机制，为学校提供专属识别码，通过学校代码进行设备与管理平台之间的关联，保证管理的私密和安全。 4.后台管理系统支持实时查看管理设备数量，查看设备连接数量和设备在线数量，查看某台设备的软件管家版本、硬件配置和ID信息；可对设备的在线、离线状态、教室名称、内存使用率等基础信息进行查看。 5.系统支持权限管理，学校高级管理员可添加多位管理员协同管理，并支持为普通管理员分配不同权限，权限支持按系统功能菜单分配、按管理设备分配等方式。 6.支持查看设备运维数据，包括活跃设备数量、活跃分布、开机时长、常用软件、设备健康度、弹窗拦截统计等数据。 7.支持查看设备开机时长分布柱状图和设备活跃日期分布线性图，设备开机时长排行列表，同时支持将设备运维数据导出报表，支持数据可视化显示，对设备运维数据进行多种筛选分析。 8.后台管理系统支持对一台或者多台设备进行远程指令发送，包括远程关机、远程屏幕锁、远程打铃、信号源切换等功能。 9.支持对一台或者多台设备进行远程信息传输，包括远程发布消息通知，远程文件传输，远程设置倒计日等。 10.支持一键开启设备的不良弹窗拦截功能，并可设置取消或者开启拦截。当设备上有窗口弹出时，会自动进行判断，判断为不良弹窗时，自动拦截该窗口，以减少教学过程中不良窗口弹出对教学的影响。 11.支持查看教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面进行远程巡课管理，并支持在一个显示界面查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音。单台设备巡视时，发现有违规违纪行为时，可远程发消息、语音进行干预。 后台管理系统提供在线数字文化内容资源，系统内置不少于8000+艺术资源、党建资源及校园文化宣传资源，并提供在线更新。支持通过管理后台将在线数字文化内容资源发布到显示设备上进行展示。 | 1 | 项
2 | 教师演示台 | 3000*700*900 | 采用15mm厚新型陶瓷台面。台面表面为实验室专业耐磨、高硬度、安全美观釉面。釉面与胚体经高温一体烧结而成，不脱落、不脱层。为满足实验室对台面苛刻的要求，需满足如下技术参数： 1、耐磨要求：为保证台面在长时间使用中表面耐磨的稳定性，参照GB/T3810.7-2016检测标准，台面表面耐磨等级不低于4级/2100转； 2、颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022技术要求,耐光色牢度不低于4级。 3、破坏强度：为保证台面在使用中的安全性，参照T/CIQA10-2020技术要求，台面受外力破坏承受不低于12000N； 4、硬度要求：为保证台面在使用过程中能承受一部分锐器、钝器的刻刮，参照JC/T872-2019标准，台面莫氏硬度不低于6级； 以上技术要求需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告，陶瓷厂商出具检测报告复印件加盖原章备查 5、提供产品质量管理体系认证证书，依据标准：GB/T 19001-2016 idt ISO9001:2025; 6、提供中国绿色产品认证证书，产品名称：陶瓷砖（E≤0.5%），依据标准：GB/T35610-2017。 柜体：为落地型柜体设计，采用厚0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 导轨：三节式，静音。 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 台面以下装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 | 1 | 张
3 | 教师椅 | 680xD580xH980-1070mm | 1.尺寸：W680xD580xH980-1070mm 2.材质：网布/PP 3.工艺：采用60密度座成型泡棉，弹力网布，透气性良好，结实耐用；升降可调88扶手，可一键操控升降翻转，同步底盘（3：1），气压升降，行程100mm气压棒，350mm脚座、60MM黑色PA轮，经过BIFMA测试 | 1 | 张
4 | 教师电源控制台 | 500*260 | 安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流25A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行 安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的铝塑面板，指针表显示总电源220V输入电压和各组工作电流，面板清晰简洁，操作简单方便；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不动作 220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，为教师做实验提供220V电源 | 1 | 套
5 | 水槽 | 550*450*310 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套
6 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室专用优质化验水嘴、铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 1 | 付
7 | 学生实验操作台 | 1200*600*780 | 台面采用20mm厚新型陶瓷板。 柜体：为落地型柜体设计，采用不小于厚0.8mm冷轧钢板机压成型，钢制部件经多道工艺制造:除油保洁、清洗除污、酸洗除锈、清洗除酸、冲淋表调、磷化防锈、清洗或冲洗表面除污，钝化后烘干、流水线静电喷粉、粉末喷涂渐进式升温高热温度固化。具有耐酸耐碱、耐腐蚀防褪色、承重性能强、表面美观实用等的特点。 | 31 | 张
8 | 学生电源 | 155*101 | ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便 学生机电源采用0.56英寸数码显示界面，轻触开关操作，贴片元件生产技术，微电脑控制，3位1体数码显示电源电压 正常供电情况下，学生机开机时面板电源指示灯点亮，电压显示0，需220V电源输出时，轻按ON/OFF按键，当电压显示上方的数字从0跳变到220且工作指示灯点亮时，在220V输出插座端有220V输出（电压高低视市电高低而定，可添加倒计时功能），220V插座均为带安全门的国标五孔插座，带过载保护 | 31 | 个
9 | 学生洗涤水槽台 | 435*580*800mm | （1）产品外观尺寸：长435*580*800mm。 （2）柜体:外框尺寸435*580*750，采用ABS材料注塑成型，专用连接件拼装一体化设计，柜门采用人性化弧线型工艺，易碰撞处倒圆角处理，产品款式整体设计美观、合理、安全。 （3）水槽体：内径尺寸：360*300*195，采用PP改性材料注塑成型。 （4）前沿有25mm高挡水沿。 （5）三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴，铜质表面经过喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 （6）配有注塑成型PP滴水架，外框尺寸为390*65/100*250，配置16个可拆卸式滴水棒，美观实用 ，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 （7）配件：三口化验水龙头、洗涤水槽、泥沙杂物过滤器、滴水架、水管管路组成。 | 16 | 套
10 | 学生凳 | φ300*450 | 凳面300(直径）*450（高) 1.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光； 2.支撑柱采用直径50mm钢管，顶端为直径200钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象； 3.下端五爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 31 | 张
11 | 挡板 | 720*1430*570 | 雪弗板材质8mm，含固定设备。 | 31 | 张
12 | LED黑板灯 | 38W | 1、LED黑板灯额定功率≤40W，长度≥1100mm。 2、LED黑板灯色温（或相关色温）：5000K±250K，显示指数Ra≥90，R9≥50，功率因数≥0.9。 3、LED黑板灯C0-C180面50%光束角必须满足85°±5°，C90-C270面50%光束角必须满足25°±5°。 4、LED黑板灯平均声压级LPA检测结果≤18dB（A）。 5、LED黑板灯通过人体电磁辐射测试，感应电流密度≤0.85。 6、LED黑板灯依据GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验》，通过阻燃等级V-0测试。 7、LED黑板灯为保证教室内环境安全，灯具通过悬挂自身10倍重量测试。 8、LED黑板灯依据GB/T 33721-2017《LED灯具可靠性试验方法》，使用寿命≥50000小时。 9、LED黑板灯依据GB/Z 39942-2021，视网膜蓝光危害类别为：“RG0”。 10、LED黑板灯至少依据但不限于GB/T 42064，GB/T9473等标准，取得灯具频闪性能认证。 11、LED黑板依据GB 40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》，取得儿童青少年学习用灯具近视防控卫生要求认证。 12、通过CCC认证。 | 3 | 个
13 | LED教室灯 | 38W | 1、LED教室灯额定功率≤40W，600*600mm 2、LED教室灯色温（或相关色温）：5000K±250K，显色指数Ra≥90，R9≥50，功率因数≥0.9。 3、LED教室灯C0-C180面50%光束角必须满足110°±5°，C90-C270面50%光束角必须满足110°±5°。 4、LED教室灯平均声压级LPA检测结果≤18dB（A）。 5、LED教室灯通过人体电磁辐射测试，感应电流密度≤0.85。 6、LED教室灯依据GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验》，通过阻燃等级V-0测试。 7、LED教室灯为保证教室内环境安全，灯具通过悬挂自身10倍重量测试。 8、LED教室灯依据GB/T 33721-2017《LED灯具可靠性试验方法》，使用寿命≥50000小时。 9、LED教室灯依据GB/Z 39942-2021，视网膜蓝光危害类别为：“RG0”。 10、LED教室灯至少依据但不限于GB/T 42064，GB/T9473等标准，取得灯具频闪性能认证。 11、LED教室灯依据GB 40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》，取得儿童青少年学习用灯具近视防控卫生要求认证。 12、通过CCC认证。 | 16 | 个
合计（大写）： |  |  | 0 | 小写： |  | 0
公共考场（1间）
序号 | 设备名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 边台 | 4000*600*800 | 台面：采用知名品牌≥12mm实验室专用耐腐蚀理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 柜体：为落地型柜体设计，采用不小于厚0.8mm冷轧钢板机压成型，钢制部件经12道工艺制造:除油保洁、清洗除污、酸洗除锈、清洗除酸、冲淋表调、磷化防锈、清洗或冲洗表面除污，钝化后烘干、流水线静电喷粉、静电粉末涂料自流平、“EFOXY”粉末喷涂渐进式升温高热温度固化。具有耐酸耐碱、耐腐蚀防褪色、承重性能强、表面美观实用等的特点。 导轨：抽屉全部采用优质三节承重式静音导轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形； 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 可调脚:采用工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 4 | 张
4 | 准备台（中央台） | 3000*1500*800 | 台面：采用知名品牌≥12mm实验室专用耐腐蚀理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 柜体：为落地型柜体设计，采用不小于厚0.8mm冷轧钢板机压成型，钢制部件经12道工艺制造:除油保洁、清洗除污、酸洗除锈、清洗除酸、冲淋表调、磷化防锈、清洗或冲洗表面除污，钝化后烘干、流水线静电喷粉、静电粉末涂料自流平、“EFOXY”粉末喷涂渐进式升温高热温度固化。具有耐酸耐碱、耐腐蚀防褪色、承重性能强、表面美观实用等的特点。 导轨：抽屉全部采用优质三节承重式静音导轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形； 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 可调脚:采用工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 4 | 张
5 | 试剂架 | 1450*300*450mm | 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头。 2、试剂架立柱截面尺寸：40mm*100mm, 型材壁厚1.5mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；试剂架托架2.0mm冷轧板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 3、立杆牢固固定于桌面，层板采用≥12mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 8 | 组
6 | 水槽 | 550*450*310 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 2 | 套
7 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室专用优质化验水嘴，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 2 | 付
9 | 桌面电源 | 86型 | 安全供电模块，钢制电源盒 | 66 | 个
10 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 柜体材质：为全钢结构，板材采用0.8mm厚优质钢板为基材，全自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。 门板：采用上玻璃门下钢制门； 玻璃门：采用优质冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，中间镶嵌玻璃。 钢制门：采用优质冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，对开门。 拉手：采用不锈钢拉手，外形美观大方，设计人性化。 | 10 | 组
11 | 学生凳 | φ300*450 | 凳面300(直径）*450（高) 1.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光； 2.支撑柱采用直径50mm钢管，顶端为直径200钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象； 3.下端五爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 40 | 张
12 | LED教室灯 | 38W | 1、LED教室灯额定功率≤40W，600*600mm 2、LED教室灯色温（或相关色温）：5000K±250K，显色指数Ra≥90，R9≥50，功率因数≥0.9。 3、LED教室灯C0-C180面50%光束角必须满足110°±5°，C90-C270面50%光束角必须满足110°±5°。 4、LED教室灯平均声压级LPA检测结果≤18dB（A）。 5、LED教室灯通过人体电磁辐射测试，感应电流密度≤0.85。 6、LED教室灯依据GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验》，通过阻燃等级V-0测试。 7、LED教室灯为保证教室内环境安全，灯具通过悬挂自身10倍重量测试。 8、LED教室灯依据GB/T 33721-2017《LED灯具可靠性试验方法》，使用寿命≥50000小时。 9、LED教室灯依据GB/Z 39942-2021，视网膜蓝光危害类别为：“RG0”。 10、LED教室灯至少依据但不限于GB/T 42064，GB/T9473等标准，取得灯具频闪性能认证。 11、LED教室灯依据GB 40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》，取得儿童青少年学习用灯具近视防控卫生要求认证。 12、通过CCC认证。 | 16 | 个
合计（大写）： |  |  | 0 | 小写： |  | 0
准备室1
序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 准备台（边台） | 2400*600*800 | 台面：采用知名品牌≥12mm实验室专用耐腐蚀理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 柜体：为落地型柜体设计，采用不小于厚0.8mm冷轧钢板机压成型，钢制部件经12道工艺制造:除油保洁、清洗除污、酸洗除锈、清洗除酸、冲淋表调、磷化防锈、清洗或冲洗表面除污，钝化后烘干、流水线静电喷粉、静电粉末涂料自流平、“EFOXY”粉末喷涂渐进式升温高热温度固化。具有耐酸耐碱、耐腐蚀防褪色、承重性能强、表面美观实用等的特点。 导轨：抽屉全部采用优质三节承重式静音导轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形； 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 可调脚:采用工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 1 | 张
2 | 试剂架 | 1800*250*450mm | 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头。 2、试剂架立柱截面尺寸：40mm*100mm, 型材壁厚1.5mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；试剂架托架2.0mm冷轧板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 3、立杆牢固固定于桌面，层板采用≥12mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 1 | 组
3 | 水槽 | 550*450*310 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套
4 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室专用优质化验水嘴，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 1 | 付
5 | 台式洗眼器装置 | 双口 | 1、喷头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 2、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 3、水流开关：水流开启、水流锁定功能一并完成，方便使用； | 1 | 台
6 | 桌面电源 | 86型 | 安全供电模块，钢制电源盒 | 2 | 个
7 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 柜体材质：为全钢结构，板材采用0.8mm厚优质钢板为基材，全自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。 门板：采用上玻璃门下钢制门； 玻璃门：采用优质冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，中间镶嵌玻璃。 钢制门：采用优质冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，对开门。 拉手：采用不锈钢拉手，外形美观大方，设计人性化。 | 2 | 组
9 | LED教室灯 | 38W | 1、LED教室灯额定功率≤40W，600*600mm 2、LED教室灯色温（或相关色温）：5000K±250K，显色指数Ra≥90，R9≥50，功率因数≥0.9。 3、LED教室灯C0-C180面50%光束角必须满足110°±5°，C90-C270面50%光束角必须满足110°±5°。 4、LED教室灯平均声压级LPA检测结果≤18dB（A）。 5、LED教室灯通过人体电磁辐射测试，感应电流密度≤0.85。 6、LED教室灯依据GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验》，通过阻燃等级V-0测试。 7、LED教室灯为保证教室内环境安全，灯具通过悬挂自身10倍重量测试。 8、LED教室灯依据GB/T 33721-2017《LED灯具可靠性试验方法》，使用寿命≥50000小时。 9、LED教室灯依据GB/Z 39942-2021，视网膜蓝光危害类别为：“RG0”。 10、LED教室灯至少依据但不限于GB/T 42064，GB/T9473等标准，取得灯具频闪性能认证。 11、LED教室灯依据GB 40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》，取得儿童青少年学习用灯具近视防控卫生要求认证。 12、通过CCC认证。 | 2 | 个
合计 |  | 0 |  | 小写 |  | 0
准备室2
序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 准备台（中央台） | 3000*1000*800 | 台面：采用知名品牌≥12mm实验室专用耐腐蚀理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 柜体：为落地型柜体设计，采用不小于厚0.8mm冷轧钢板机压成型，钢制部件经12道工艺制造:除油保洁、清洗除污、酸洗除锈、清洗除酸、冲淋表调、磷化防锈、清洗或冲洗表面除污，钝化后烘干、流水线静电喷粉、静电粉末涂料自流平、“EFOXY”粉末喷涂渐进式升温高热温度固化。具有耐酸耐碱、耐腐蚀防褪色、承重性能强、表面美观实用等的特点。 导轨：抽屉全部采用优质三节承重式静音导轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形； 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 可调脚:采用工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 1 | 张
2 | 滴水架 | 550*117*705 | 采用高强度PP材料，耐腐蚀，不易老化； 模具一体成型，底部集水盘设有排水口及软管； 可拆卸式滴水棒，使用方便，拆卸后可盖上孔塞，美观实用； | 1 | 张
3 | 水槽 | 550*450*310 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套
4 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室专用优质化验水嘴，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 1 | 付
5 | 台式洗眼器装置 | 双口 | 1、喷头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 2、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 3、水流开关：水流开启、水流锁定功能一并完成，方便使用； | 1 | 台
6 | 桌面电源 | 86型 | 安全供电模块，钢制电源盒 | 8 | 个
7 | 储物架 | 1000*500*2000 | 优质冷轧钢板，承重180kg/层，不变形，加厚层板加筋设计承重更强，表面均经酸洗，磷化喷粉喷，防腐防锈，稳固耐用。 | 4 | 组
8 | LED教室灯 | 38W | 1、LED教室灯额定功率≤40W，600*600mm 2、LED教室灯色温（或相关色温）：5000K±250K，显色指数Ra≥90，R9≥50，功率因数≥0.9。 3、LED教室灯C0-C180面50%光束角必须满足110°±5°，C90-C270面50%光束角必须满足110°±5°。 4、LED教室灯平均声压级LPA检测结果≤18dB（A）。 5、LED教室灯通过人体电磁辐射测试，感应电流密度≤0.85。 6、LED教室灯依据GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验》，通过阻燃等级V-0测试。 7、LED教室灯为保证教室内环境安全，灯具通过悬挂自身10倍重量测试。 8、LED教室灯依据GB/T 33721-2017《LED灯具可靠性试验方法》，使用寿命≥50000小时。 9、LED教室灯依据GB/Z 39942-2021，视网膜蓝光危害类别为：“RG0”。 10、LED教室灯至少依据但不限于GB/T 42064，GB/T9473等标准，取得灯具频闪性能认证。 11、LED教室灯依据GB 40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》，取得儿童青少年学习用灯具近视防控卫生要求认证。 12、通过CCC认证。 | 2 | 个
合计 |  | 0 |  | 小写 |  | 0

## 五层实验室
动物学实验室1、2（2间）
序号 | 设备名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元）
1 | 智慧黑板 | / | 1.整机采用三拼接平面一体化设计，表面无尖锐边缘或凸起,两侧副屏可支持多种媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写,屏幕采用86英寸液晶面板（对角线），显示比例16:9，分辨率3840*2160;采用电容触控技术，支持Windows系统中进行不低于40点触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 2.整机画面对比度及色彩还原真实，画面细节及Gamma无损失，确保师生观看画面不会因显示损耗导致视觉偏差。 3.整机支持全通道4K显示，全通道OSD菜单及整机内置系统均支持4K图像显示。 4.整机屏幕采用直流背光源，保证显示画面无频闪，有效避免视觉疲劳，呵护师生用眼健康。 5.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 6.整机最大屏幕亮度≥300cd/m²，使用时屏幕亮度不大于400cd/m²。 7.屏幕结合光感调节，屏幕亮度与环境亮度的匹配曲线更加合理，能有效减轻视疲劳;为保障整机色彩显示效果，需支持高色准，sRGB色彩△E≤1,整机NTSC色域覆盖率≥85%。 8.整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、水彩纸、水纹纸、宣纸；支持透明度调节；支持色温调节。 9.整机采用全物理钢化玻璃，钢化玻璃厚度≤4mm，表面硬度≥9H或者≥莫式7级，有效保护屏幕显示画面。 10.整机表面采用全物理防眩光钢化玻璃，钢化玻璃采用低反射防眩光（AGLR）技术，吸光率7%，有效防止眩光的同时还能吸收部分环境光，进一步降低环境光对显示的干扰，保障在明亮教室中暗场画面的清晰显示。 11.整机具备不少于6个前置物理按键，包括三合一电源按键，设置、音量加、音量减、录屏、护眼、主页、信源通道，其中含2个可自定义功能按键，可通过自定义设置实现一键启用主页、批注、降半屏、Windows白板、经典护眼、纸质护眼、录屏、小工具（截屏、计时器、放大镜、倒数日、日历）等功能，满足不同用户的使用需求。 12.整机支持在节能状态下通过长按电源键进入还原界面，可点击屏幕选择安卓系统还原、OPS还原以及正常启动选项，具备提示和退出选项，还原操作时需通过密码验证，有效避免误操作。 13.整机前置不少于3路USB输入接口,前置USB接口支持Android、Windows双系统读取外接移动存储设备，接口具备明显的丝印标识。前置Type-C接口支持65W快充，可以给教学平板、教学笔记本、手机等进行快速充电。 14.整机内置非独立的摄像头，摄像头拍摄像素数≥3200万，对角角度≥135度，水平角度≥120度。支持输出 4:3、16:9 比例的图片和视频，支持输出7600×4275分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能。可用于远程巡课，二维码扫描，人脸识别，人数统计等功能。 15.整机内置2.2声道音响系统，额定总功率不少于60W，有效满足课堂视听需求。 16.整机内置8阵列麦克风，麦克风拾音距离≥12米。 17.整机内置的蓝牙及Wi-Fi模块支持便捷拆除及恢复，确保特殊应用场景下的信息安全。 18.部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通。 19.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准。 20.整机内置无线传屏接收系统，无需外接接收器，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面及声音通过无线方式传输到整机上。 21.整机具备智能手势识别功能，在任意通道下，可通过五指长按屏幕，实现熄屏和唤醒屏幕的功能；可识别五指上、下、左、右方向手势滑动调用相应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为主页、降半屏、批注、锁屏、经典护眼、纸质护眼、多任务、无操作等。 22.整机内置全通道侧边栏快捷菜单，包括应用软件、小工具、信源切换、快捷设置、主页等功能；在任意显示通道下均可通过侧边栏一键进入该触摸菜单。 23.整机具备分级降屏（1/3、1/2）功能，用户可以根据使用情况自行选择降1/3或者1/2屏。 24.教学桌面支持教学常用的教学白板软件、视频展台软件、授课助手软件、WPS、文件管理器等，以便于快捷启动应用进行授课；同时提供进入本机所有应用的入口，满足教师授课需要。桌面软件支持自定义设置，满足老师个性化授课需求。 25.整机支持特定人物形象，配备专属于人物的知识库，能够以该人物形象口吻、视角回答用户提问；支持与AI数字人开启任意话题的对话，包括不限于：学科问答、故事接龙、猜谜语； 26.整机教学桌面支持画报轮播功能，通过主页快捷入口可自定义轮播内容、轮播间隔、播放时间等，助力校园文化建设。 27.整机嵌入式安卓系统版本不低于Android 14，内存≥4GB，存储空间≥32GB，并具备内存可扩展设备，根据需要可升级至1T。 28.嵌入式Android操作系统下，内置电子视力表软件，支持通过触摸方式进行视力检测；提供权威三甲医院眼科制作的护眼百科内容，包含专家视频、护眼动画等资源；不少于50个权威护眼视频。 29.在嵌入式Android系统下的后台管理系统支持可对一台或多台设备下发指令。包含定时开机/关机、图像调节、声音调节、、锁屏、更换壁纸、语言切换、多用户管理、固件升级、日期/时间设置等指令。 30.在嵌入式Android系统下的后台管理系统支持向任意通道下的终端设备发送远程投屏邀请，当终端设备接听后，电脑屏幕画面和声音将会投放到终端设备的屏幕上。 ops内置电脑 1.采用Intel通用标准80pin接口，即插即用，维护方便。在教室设备出现问题时，教师无需复杂操作，技术人员就能快速进行维修或更换。 2.CPU采用Intel第12代I5处理器或以上配置，性能强劲，确保电脑在运行教学软件、处理教学资料时流畅不卡顿。 3.内存≥8G DDR4，硬盘≥256G SSD固态硬盘，为教师存储大量教学课件、资料提供充足空间，同时保证系统和软件的快速运行。 4.PC模块可抽拉式插入整机，插拔时无需单独接线，也无需借助工具就能快速拆卸，方便设备的安装、维护和升级。 5.插拔电脑模块具有一键还原和系统保护功能，保障教师数据安全，防止因系统故障或误操作导致数据丢失。 AI教学白板软件 1.软件采用AI备授课一体化设计，备课模式和授课模式操作界面根据不同使用场景区别设计，提供语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、音乐、美术、信息技术、历史、体育、政治、科学、劳动技术、心理健康不少于16种科目模式。 2.软件支持课件云存储，教师无需携带外接存储设备，注册用户即可获得300G云空间，联网登录账号即可使用云课件，支持账户关联个人云空间与校本资源库。 3.软件支持课件导入功能，教师可将本地备课课件导入或批量导入至软件，并同步到云空间，方便在不同设备上随时使用。 4.软件在任意界面都设有悬浮工具栏，教师可在系统界面自由快速进行批注、擦除、清空操作，还能使用放大镜、聚光灯、截图等功能，支持返回授课。截图后可直接插入至课件或板书模式，方便教师展示重点内容。 5.AI备课助手辅助教师备课，支持学科自由问答、备课助手、图片生成、图片或文档文字提取、阅读总结、解题等功能，帮助教师快速获取教学资源和解决备课难题，支持AI备课助手生成的图片一键设置为课件背景。 6.课堂活动工具提供多种课堂活动设计模板，如判断对错、趣味分类等不少于3种课堂活动，丰富课堂教学形式，提高学生学习积极性。 7.课堂活动支持设置答题时间、是否随机、是否播放音效，支持题目内容再次编辑；支持智能生题、AI生题，一键添加所有题目到活动中；支持记录和展示学生作答结果；亦可将题目及正确答案插入到小黑板进行知识讲解。 8.软件支持老师移动式授课，通过手机端app与windows端互动，教师可在手机上操控课件，实现翻页、批注、切换课件、照片上传、视频上传、手机投屏、手机直播等功能，在教室中自由走动授课，更好地与学生互动。 9.软件具备语文、英语、数学、化学、生物、地理、物理、音乐、美术等不少于9种学科工具，以可交互操作的形式呈现。提供仿真实验、地球仪动画等，可一键插入课件，支持全屏播放和批注标记，辅助教师进行学科教学。 10.汉字工具支持汉字朗读AI测评，用户可选择单字朗读会语句朗读，由AI对用户朗读标准读进行打分。 11.软件支持通过AI识别笔将教师板书自动识别为中文或英文，识别结果转化为印刷体字体元素插入页面用于教学，方便整理板书内容，提高教学效率。 12.软件支持在系统任意界面显示悬浮工具栏，在系统界面自由快速批注、擦除、清空以及放大镜、聚光灯、截图等功能，支持快速返回授课。 13.软件为教师提供在线教学资源，支持资源在线下载，涵盖小初高各学段的教学案、课件、习题及素材，涉及多个学科，满足不同阶段的学科教师教学需求。 14.模拟实验平台支持调取数学、物理、化学、生物四个学科的模拟实验。数学部分涵盖了代数方程、面积模型、分数、等式、函数图像、数轴以及其他分类；物理部分包括力与运动、振动与波、电与磁、功与能、光学等类别，同时课外扩展知识还涉及量子力学等内容；化学部分则包含溶液、热力学、物质结构、化学反应等分类；生物部分则覆盖了广泛的生物学种类。总计，该平台包含不少于89个实验，实验模板支持即时交互功能，并且在授课时支持全屏显示。 15.软件为教师提供国家公共资源平台，中小学、职业教育、高等教育等入口，支持将网页通过超链接形式插入到课件。 多媒体管理系统 1.系统基于SaaS布局，后台管理系统采用B/S架构设计，无需本地部署服务器即可使用，支持学校管理员在Windows、Android、IOS、银河麒麟等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行管理指令操作。 2.系统支持多类型设备接入、集中管理，包含但不限于交互智能平板、智慧黑板、校园屏显设备等，设备关联接入时支持设置关联学校、学段、年级、班级、设备品牌等相关信息；可对学校已关联的所有设备按年级或楼层等进行管理。 3.采用一校一码的认证机制，为学校提供专属识别码，通过学校代码进行设备与管理平台之间的关联，保证管理的私密和安全。 4.后台管理系统支持实时查看管理设备数量，查看设备连接数量和设备在线数量，查看某台设备的软件管家版本、硬件配置和ID信息；可对设备的在线、离线状态、教室名称、内存使用率等基础信息进行查看。 5.系统支持权限管理，学校高级管理员可添加多位管理员协同管理，并支持为普通管理员分配不同权限，权限支持按系统功能菜单分配、按管理设备分配等方式。 6.支持查看设备运维数据，包括活跃设备数量、活跃分布、开机时长、常用软件、设备健康度、弹窗拦截统计等数据。 7.支持查看设备开机时长分布柱状图和设备活跃日期分布线性图，设备开机时长排行列表，同时支持将设备运维数据导出报表，支持数据可视化显示，对设备运维数据进行多种筛选分析。 8.后台管理系统支持对一台或者多台设备进行远程指令发送，包括远程关机、远程屏幕锁、远程打铃、信号源切换等功能。 9.支持对一台或者多台设备进行远程信息传输，包括远程发布消息通知，远程文件传输，远程设置倒计日等。 10.支持一键开启设备的不良弹窗拦截功能，并可设置取消或者开启拦截。当设备上有窗口弹出时，会自动进行判断，判断为不良弹窗时，自动拦截该窗口，以减少教学过程中不良窗口弹出对教学的影响。 11.支持查看教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面进行远程巡课管理，并支持在一个显示界面查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音。单台设备巡视时，发现有违规违纪行为时，可远程发消息、语音进行干预。 后台管理系统提供在线数字文化内容资源，系统内置不少于8000+艺术资源、党建资源及校园文化宣传资源，并提供在线更新。支持通过管理后台将在线数字文化内容资源发布到显示设备上进行展示。 | 1 | 项
2 | 教师演示台 | 3000*700*900 | 采用15mm厚新型陶瓷台面。台面表面为实验室专业耐磨、高硬度、安全美观釉面。釉面与胚体经高温一体烧结而成，不脱落、不脱层。为满足实验室对台面苛刻的要求，需满足如下技术参数： 1、耐磨要求：为保证台面在长时间使用中表面耐磨的稳定性，参照GB/T3810.7-2016检测标准，台面表面耐磨等级不低于4级/2100转； 2、颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022技术要求,耐光色牢度不低于4级。 3、破坏强度：为保证台面在使用中的安全性，参照T/CIQA10-2020技术要求，台面受外力破坏承受不低于12000N； 4、硬度要求：为保证台面在使用过程中能承受一部分锐器、钝器的刻刮，参照JC/T872-2019标准，台面莫氏硬度不低于6级； 以上技术要求需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告，陶瓷厂商出具检测报告复印件加盖原章备查 5、提供产品质量管理体系认证证书，依据标准：GB/T 19001-2016 idt ISO9001:2025; 6、提供中国绿色产品认证证书，产品名称：陶瓷砖（E≤0.5%），依据标准：GB/T35610-2017。 柜体：为落地型柜体设计，采用厚0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 导轨：三节式，静音。 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 台面以下装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 | 1 | 张
3 | 教师椅 | 680xD580xH980-1070mm | 1.尺寸：W680xD580xH980-1070mm 2.材质：网布/PP 3.工艺：采用60密度座成型泡棉，弹力网布，透气性良好，结实耐用；升降可调88扶手，可一键操控升降翻转，同步底盘（3：1），气压升降，行程100mm气压棒，350mm脚座、60MM黑色PA轮，经过BIFMA测试 | 1 | 张
4 | 教师电源控制台 | 500*260 | 安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流25A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行 安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的铝塑面板，指针表显示总电源220V输入电压和各组工作电流，面板清晰简洁，操作简单方便；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不动作 220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，为教师做实验提供220V电源 | 1 | 套
5 | 水槽 | 550*450*310 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套
6 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室专用优质化验水嘴、铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 1 | 付
7 | 学生实验操作台 | 1200*600*780 | 台面采用20mm厚新型陶瓷板。 柜体：为落地型柜体设计，采用不小于厚0.8mm冷轧钢板机压成型，钢制部件经多道工艺制造:除油保洁、清洗除污、酸洗除锈、清洗除酸、冲淋表调、磷化防锈、清洗或冲洗表面除污，钝化后烘干、流水线静电喷粉、粉末喷涂渐进式升温高热温度固化。具有耐酸耐碱、耐腐蚀防褪色、承重性能强、表面美观实用等的特点。 | 31 | 张
8 | 学生电源 | 155*101 | ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便 学生机电源采用0.56英寸数码显示界面，轻触开关操作，贴片元件生产技术，微电脑控制，3位1体数码显示电源电压 正常供电情况下，学生机开机时面板电源指示灯点亮，电压显示0，需220V电源输出时，轻按ON/OFF按键，当电压显示上方的数字从0跳变到220且工作指示灯点亮时，在220V输出插座端有220V输出（电压高低视市电高低而定，可添加倒计时功能），220V插座均为带安全门的国标五孔插座，带过载保护 | 31 | 个
9 | 学生洗涤水槽台 | 435*580*800mm | （1）产品外观尺寸：长435*580*800mm。 （2）柜体:外框尺寸435*580*750，采用ABS材料注塑成型，专用连接件拼装一体化设计，柜门采用人性化弧线型工艺，易碰撞处倒圆角处理，产品款式整体设计美观、合理、安全。 （3）水槽体：内径尺寸：360*300*195，采用PP改性材料注塑成型。 （4）前沿有25mm高挡水沿。 （5）三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴，铜质表面经过喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 （6）配有注塑成型PP滴水架，外框尺寸为390*65/100*250，配置16个可拆卸式滴水棒，美观实用 ，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 （7）配件：三口化验水龙头、洗涤水槽、泥沙杂物过滤器、滴水架、水管管路组成。 | 16 | 套
10 | 学生凳 | φ300*450 | 凳面300(直径）*450（高) 1.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光； 2.支撑柱采用直径50mm钢管，顶端为直径200钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象； 3.下端五爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 31 | 张
11 | 挡板 | 720*1430*570 | 雪弗板材质8mm，含固定设备。 | 31 | 张
12 | LED黑板灯 | 38W | 1、LED黑板灯额定功率≤40W，长度≥1100mm。 2、LED黑板灯色温（或相关色温）：5000K±250K，显示指数Ra≥90，R9≥50，功率因数≥0.9。 3、LED黑板灯C0-C180面50%光束角必须满足85°±5°，C90-C270面50%光束角必须满足25°±5°。 4、LED黑板灯平均声压级LPA检测结果≤18dB（A）。 5、LED黑板灯通过人体电磁辐射测试，感应电流密度≤0.85。 6、LED黑板灯依据GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验》，通过阻燃等级V-0测试。 7、LED黑板灯为保证教室内环境安全，灯具通过悬挂自身10倍重量测试。 8、LED黑板灯依据GB/T 33721-2017《LED灯具可靠性试验方法》，使用寿命≥50000小时。 9、LED黑板灯依据GB/Z 39942-2021，视网膜蓝光危害类别为：“RG0”。 10、LED黑板灯至少依据但不限于GB/T 42064，GB/T9473等标准，取得灯具频闪性能认证。 11、LED黑板依据GB 40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》，取得儿童青少年学习用灯具近视防控卫生要求认证。 12、通过CCC认证。 | 3 | 个
13 | LED教室灯 | 38W | 1、LED教室灯额定功率≤40W，600*600mm 2、LED教室灯色温（或相关色温）：5000K±250K，显色指数Ra≥90，R9≥50，功率因数≥0.9。 3、LED教室灯C0-C180面50%光束角必须满足110°±5°，C90-C270面50%光束角必须满足110°±5°。 4、LED教室灯平均声压级LPA检测结果≤18dB（A）。 5、LED教室灯通过人体电磁辐射测试，感应电流密度≤0.85。 6、LED教室灯依据GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验》，通过阻燃等级V-0测试。 7、LED教室灯为保证教室内环境安全，灯具通过悬挂自身10倍重量测试。 8、LED教室灯依据GB/T 33721-2017《LED灯具可靠性试验方法》，使用寿命≥50000小时。 9、LED教室灯依据GB/Z 39942-2021，视网膜蓝光危害类别为：“RG0”。 10、LED教室灯至少依据但不限于GB/T 42064，GB/T9473等标准，取得灯具频闪性能认证。 11、LED教室灯依据GB 40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》，取得儿童青少年学习用灯具近视防控卫生要求认证。 12、通过CCC认证。 | 16 | 个
实验室通风系统
1 | 风量控制器 | 风机配套 | 用于控制专用通风机的启动与关闭，并根据实际需要控制专用通风机的风速。 | 1 | 套
2 | 万向吸风罩 | 三节 | （1）管道规格：直径75mm （2）活动关节：三关节/旋转360° （3）风量大小：自由调节 （4）喇叭口材质：透明PE注塑成型 （5）关节材质：PVC注塑成型 （6）管道材质：铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理 | 32 | 套
3 | 万向吸风罩固定底座 | / | 铝合金一体成型，厚度2mm，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，拆装方便。 | 32 | 套
4 | 室外行程管道 | DN400 | PVC材质，根据通风需要设计规格。采用优质PVC板焊接成型或采用国标PVC型材。 | 1 | 套
5 | 室内行程管道 | DN200；DN160；DN110 | PVC材质，根据通风需要设计规格。采用优质PVC板焊接成型或采用国标PVC型材。 | 1 | 套
6 | 风机 | 5.5KW | 规格：功率5.5KW，箱式风机。 尺寸：1100*1100*1100mm， 重量：210kg 电压：380V 工作时：噪音≤70分贝,配一体化消声器材、风流量10210-15600M3/h，全压946-890Pa，转速：950r/min。 含风机配套配件。 | 1 | 台
7 | 风机供电模块 | 定制 | 专用风机供电模块：整体模块化设计，可配合风机安装使用，满足风机的取用电功能需求。 | 1 | 套
8 | 通风系统安装调试费 | 通风配套 | 整体实验室通风系统安装； 通风系统电气安装； 通风系统调试； 不含地面开槽挖沟及回填恢复工程。 | 1 | 套
合计（大写）： |  |  | 0 | 小写： |  | 0
公共考场（1间）
序号 | 设备名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 边台 | 4000*600*800 | 台面：采用知名品牌≥12mm实验室专用耐腐蚀理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 柜体：为落地型柜体设计，采用不小于厚0.8mm冷轧钢板机压成型，钢制部件经12道工艺制造:除油保洁、清洗除污、酸洗除锈、清洗除酸、冲淋表调、磷化防锈、清洗或冲洗表面除污，钝化后烘干、流水线静电喷粉、静电粉末涂料自流平、“EFOXY”粉末喷涂渐进式升温高热温度固化。具有耐酸耐碱、耐腐蚀防褪色、承重性能强、表面美观实用等的特点。 导轨：抽屉全部采用优质三节承重式静音导轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形； 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 可调脚:采用工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 4 | 张
4 | 准备台（中央台） | 3000*1500*800 | 台面：采用知名品牌≥12mm实验室专用耐腐蚀理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 柜体：为落地型柜体设计，采用不小于厚0.8mm冷轧钢板机压成型，钢制部件经12道工艺制造:除油保洁、清洗除污、酸洗除锈、清洗除酸、冲淋表调、磷化防锈、清洗或冲洗表面除污，钝化后烘干、流水线静电喷粉、静电粉末涂料自流平、“EFOXY”粉末喷涂渐进式升温高热温度固化。具有耐酸耐碱、耐腐蚀防褪色、承重性能强、表面美观实用等的特点。 导轨：抽屉全部采用优质三节承重式静音导轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形； 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 可调脚:采用工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 4 | 张
5 | 试剂架 | 1450*300*450mm | 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头。 2、试剂架立柱截面尺寸：40mm*100mm, 型材壁厚1.5mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；试剂架托架2.0mm冷轧板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 3、立杆牢固固定于桌面，层板采用≥12mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 8 | 组
6 | 水槽 | 550*450*310 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 2 | 套
7 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室专用优质化验水嘴，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 2 | 付
9 | 桌面电源 | 86型 | 安全供电模块，钢制电源盒 | 66 | 个
10 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 柜体材质：为全钢结构，板材采用0.8mm厚优质钢板为基材，全自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。 门板：采用上玻璃门下钢制门； 玻璃门：采用优质冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，中间镶嵌玻璃。 钢制门：采用优质冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，对开门。 拉手：采用不锈钢拉手，外形美观大方，设计人性化。 | 10 | 组
11 | 学生凳 | φ300*450 | 凳面300(直径）*450（高) 1.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光； 2.支撑柱采用直径50mm钢管，顶端为直径200钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象； 3.下端五爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 40 | 张
12 | LED教室灯 | 38W | 1、LED教室灯额定功率≤40W，600*600mm 2、LED教室灯色温（或相关色温）：5000K±250K，显色指数Ra≥90，R9≥50，功率因数≥0.9。 3、LED教室灯C0-C180面50%光束角必须满足110°±5°，C90-C270面50%光束角必须满足110°±5°。 4、LED教室灯平均声压级LPA检测结果≤18dB（A）。 5、LED教室灯通过人体电磁辐射测试，感应电流密度≤0.85。 6、LED教室灯依据GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验》，通过阻燃等级V-0测试。 7、LED教室灯为保证教室内环境安全，灯具通过悬挂自身10倍重量测试。 8、LED教室灯依据GB/T 33721-2017《LED灯具可靠性试验方法》，使用寿命≥50000小时。 9、LED教室灯依据GB/Z 39942-2021，视网膜蓝光危害类别为：“RG0”。 10、LED教室灯至少依据但不限于GB/T 42064，GB/T9473等标准，取得灯具频闪性能认证。 11、LED教室灯依据GB 40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》，取得儿童青少年学习用灯具近视防控卫生要求认证。 12、通过CCC认证。 | 16 | 个
合计（大写）： |  |  | 0 | 小写： |  | 0
准备室1
序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 准备台（边台） | 2400*600*800 | 台面：采用知名品牌≥12mm实验室专用耐腐蚀理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 柜体：为落地型柜体设计，采用不小于厚0.8mm冷轧钢板机压成型，钢制部件经12道工艺制造:除油保洁、清洗除污、酸洗除锈、清洗除酸、冲淋表调、磷化防锈、清洗或冲洗表面除污，钝化后烘干、流水线静电喷粉、静电粉末涂料自流平、“EFOXY”粉末喷涂渐进式升温高热温度固化。具有耐酸耐碱、耐腐蚀防褪色、承重性能强、表面美观实用等的特点。 导轨：抽屉全部采用优质三节承重式静音导轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形； 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 可调脚:采用工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 1 | 张
2 | 试剂架 | 1800*250*450mm | 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头。 2、试剂架立柱截面尺寸：40mm*100mm, 型材壁厚1.5mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；试剂架托架2.0mm冷轧板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 3、立杆牢固固定于桌面，层板采用≥12mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 1 | 组
3 | 水槽 | 550*450*310 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套
4 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室专用优质化验水嘴，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 1 | 付
5 | 台式洗眼器装置 | 双口 | 1、喷头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 2、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 3、水流开关：水流开启、水流锁定功能一并完成，方便使用； | 1 | 台
6 | 桌面电源 | 86型 | 安全供电模块，钢制电源盒 | 2 | 个
7 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 柜体材质：为全钢结构，板材采用0.8mm厚优质钢板为基材，全自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。 门板：采用上玻璃门下钢制门； 玻璃门：采用优质冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，中间镶嵌玻璃。 钢制门：采用优质冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，对开门。 拉手：采用不锈钢拉手，外形美观大方，设计人性化。 | 2 | 组
9 | LED教室灯 | 38W | 1、LED教室灯额定功率≤40W，600*600mm 2、LED教室灯色温（或相关色温）：5000K±250K，显色指数Ra≥90，R9≥50，功率因数≥0.9。 3、LED教室灯C0-C180面50%光束角必须满足110°±5°，C90-C270面50%光束角必须满足110°±5°。 4、LED教室灯平均声压级LPA检测结果≤18dB（A）。 5、LED教室灯通过人体电磁辐射测试，感应电流密度≤0.85。 6、LED教室灯依据GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验》，通过阻燃等级V-0测试。 7、LED教室灯为保证教室内环境安全，灯具通过悬挂自身10倍重量测试。 8、LED教室灯依据GB/T 33721-2017《LED灯具可靠性试验方法》，使用寿命≥50000小时。 9、LED教室灯依据GB/Z 39942-2021，视网膜蓝光危害类别为：“RG0”。 10、LED教室灯至少依据但不限于GB/T 42064，GB/T9473等标准，取得灯具频闪性能认证。 11、LED教室灯依据GB 40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》，取得儿童青少年学习用灯具近视防控卫生要求认证。 12、通过CCC认证。 | 2 | 个
合计 |  | 0 |  | 小写 |  | 0
准备室2
序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 准备台（中央台） | 3000*1000*800 | 台面：采用知名品牌≥12mm实验室专用耐腐蚀理化板，周边成型厚度为≥24mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 柜体：为落地型柜体设计，采用不小于厚0.8mm冷轧钢板机压成型，钢制部件经12道工艺制造:除油保洁、清洗除污、酸洗除锈、清洗除酸、冲淋表调、磷化防锈、清洗或冲洗表面除污，钝化后烘干、流水线静电喷粉、静电粉末涂料自流平、“EFOXY”粉末喷涂渐进式升温高热温度固化。具有耐酸耐碱、耐腐蚀防褪色、承重性能强、表面美观实用等的特点。 导轨：抽屉全部采用优质三节承重式静音导轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形； 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 可调脚:采用工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 1 | 张
2 | 滴水架 | 550*117*705 | 采用高强度PP材料，耐腐蚀，不易老化； 模具一体成型，底部集水盘设有排水口及软管； 可拆卸式滴水棒，使用方便，拆卸后可盖上孔塞，美观实用； | 1 | 张
3 | 水槽 | 550*450*310 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套
4 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室专用优质化验水嘴，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 1 | 付
5 | 台式洗眼器装置 | 双口 | 1、喷头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 2、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 3、水流开关：水流开启、水流锁定功能一并完成，方便使用； | 1 | 台
6 | 桌面电源 | 86型 | 安全供电模块，钢制电源盒 | 8 | 个
7 | 储物架 | 1000*500*2000 | 优质冷轧钢板，承重180kg/层，不变形，加厚层板加筋设计承重更强，表面均经酸洗，磷化喷粉喷，防腐防锈，稳固耐用。 | 4 | 组
8 | LED教室灯 | 38W | 1、LED教室灯额定功率≤40W，600*600mm 2、LED教室灯色温（或相关色温）：5000K±250K，显色指数Ra≥90，R9≥50，功率因数≥0.9。 3、LED教室灯C0-C180面50%光束角必须满足110°±5°，C90-C270面50%光束角必须满足110°±5°。 4、LED教室灯平均声压级LPA检测结果≤18dB（A）。 5、LED教室灯通过人体电磁辐射测试，感应电流密度≤0.85。 6、LED教室灯依据GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验》，通过阻燃等级V-0测试。 7、LED教室灯为保证教室内环境安全，灯具通过悬挂自身10倍重量测试。 8、LED教室灯依据GB/T 33721-2017《LED灯具可靠性试验方法》，使用寿命≥50000小时。 9、LED教室灯依据GB/Z 39942-2021，视网膜蓝光危害类别为：“RG0”。 10、LED教室灯至少依据但不限于GB/T 42064，GB/T9473等标准，取得灯具频闪性能认证。 11、LED教室灯依据GB 40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》，取得儿童青少年学习用灯具近视防控卫生要求认证。 12、通过CCC认证。 | 2 | 个
合计 |  | 0 |  | 小写 |  | 0

## 显微镜
显微镜设备清单
序号 | 产品类别 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元）
1 | 生物数码互动显微镜系统
2 | 教师端数码显微镜 | 1、光学系统：NIS60无限远光学系统。 2、放大倍数：40X—1000X。 3、目镜：超大视野目镜EW10X/22，高眼点，-5～+5视度可调。 4、观察头：铰链式三目观察头，30°倾斜，瞳距47-78mm，目视/数码固定分光比：5:5，或分光比R:T=100:0/0:100，能够满足不同的使用需求。 5、转换器：编码式内倾式内定位五孔转换器，转动舒适，定位准确可靠。 6、物镜：NIS无限远平场物镜，高性噪比、高分辨率以及高反差的成像效果，适合各种观察方式。 4X NA≥0.10 WD≥20.6mm; 10X NA≥0.25 WD≥17.9mm; 20X NA≥0.4，WD≥4.8mm； 40X NA≥0.65 WD≥1.5mm; 100X（弹簧、油） NA=1.25 WD=0.2mm. 7、聚光镜：适用于明场、暗场、相衬的多功能通用聚光镜，N.A 0.9，齿轮齿条调节，可升降，孔径光栏并有刻度标记，可放Φ45 mm各类滤色片。 8、移动载物台：同步带平台，面积≥235×150mm，移动范围≥78mm×54mm，硬质氧化平台面。 9、调焦系统：低手位同轴调焦机构（带上限位及松紧调节环），符合人机工程学设计，给予用户最大程度的舒适感；粗微调焦范围：28mm，粗调每转37.7mm，微调精度0.001mm。 10、照明系统：3W色温可调LED灯（液晶屏显示倍率、定时休眠、亮度指示及锁定等），调节范围3000~7000K，改善观察效果，更大程度上还原生物细胞其原有的颜色和结构。 11、机身后部具有搬运把手装置设计，便于搬运及储藏，并配有专业电源线收纳装置。 12、光传感器： SONY 1英寸大靶面CMOS（彩色），2000万物理像素（像素2.4X2.4um）；ISO感光度：ISO200~ISO3200；曝光时间：0.1毫秒至15秒；显示帧频：15@5440x3648；50@2736x1824；60@1824x1216，图像格式：BMP、JPEG、TIFF、PNG等；数据接口：USB3.0；软件带有实时3D降噪、景深融合、大图拼接等功能。 13、4倍物镜清晰圆直径不小于19.0mm、10倍物镜清晰圆直径不小于19.2mm、20倍物镜清晰圆直径不小于19.0mm、40倍物镜清晰圆直径不小于18.8mm、100倍物镜清晰圆直径不小于18.7mm；摄像、摄像视场清晰范围不小于92%。 | 台 | 1
3 | 教师端电脑 | 台式机12代 主机+23.8英寸高清显示器 i7-12700 16G 512G | 台 | 1
4 | 学生端数码液晶显微镜 | 1．放大倍数：40X~1000X。 2．铰链式双目观察筒：倾斜30°，视度调节±5，双目瞳距：47~75 mm。 3．大视场目镜：10X/φ22mm，带指针和目镜测微尺。 4．无限远平场消色差物镜：4X，10X，40X（弹簧），100X（弹簧、水镜），齐焦差：10X→4X齐焦范围≤0.056mm（需提供第三方光学检测报告），10X→40X齐焦范围≤0.031mm（需提供第三方光学检测报告），40X→100X齐焦范围≤0.017mm。 5．物镜转换器：内倾式五孔转换器，转换器定位稳定性≤0.015mm。 6．载物台侧向受5N水平方向作用力，最大位移≤0.025mm，不重复性≤0.003mm。 7．物镜放大率准确度：±1.9%以内，以权威检测报告为准。 8．目镜放大率准确度：±0.68%以内，以权威检测报告为准。 9．矩形平台：面积：≥216mm×150 mm；石磨平台，防腐、防霉。 10．机械载物台：行程为≥78mm×54mm，以右手控制。 11．聚光镜：阿贝式NA=1.25，带有可变孔径光栏并有刻度标记，升降调节10mm。 12．光源：3WLED冷光源，亮度可调；电源：AC220V/50Hz；机身背部有拉手，方便搬运；并且配有电源线收纳装置，防止遗失。 13.企业通过ISO9001、ISO13485、ISO14001国际质量体系认证，产品获得CE安全认证。 14.提供加盖制造商公章的由国家光学仪器质量监督检验中心出具的技术文件复印件， 15、图像显示：升级为800万WIFI相机、内置信创CPU及嵌入式linux系统，不需要借助外部电脑或设备可独立工作，内置桌面系统支持连接鼠标键盘显示器直接操作显微镜下实时画面、拍照、录像，并能够接入课堂无线/有线网络。12英寸2k触摸屏幕 ≥8G+256G 、主机具有USB充电功能、带平板锁紧支架。 16、支持HDMI、USB、WIFI接口同时输出镜下实时画面，WIFI支持STA和AP模式，WIFI AP模式支持至少10个以上客户同时连接访问镜下实时画面。 | 台 | 31
5 | 无线互动控制版软件 | 1)安装部署快捷，升级简易方便，全中文人性化界面设计，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式。 2)无线网络环境下可以支持50个以上用户，最多支持80个用户同时上线，并且可以达到和有线网络环境相同的效果。 3)采用核心的动态局部截屏及实时压缩技术，在网络条件较差时亦能体现良好的性能；可根据网络条件调节网络补偿强度，根据广播内容调节广播及录制效率，使广播达到最佳效果，即使广播多媒体课件，3D，甚至大型游戏界面，也可达到实时流畅的效果，支持DirectDraw、Direct3D、 Overlay、OpenGL等特殊显示方式。屏幕广播响应时间<0.4秒。 4)采用流媒体技术，流畅无延时，支持几乎所有常见的媒体音视频格式，Windows Media文件，VCD文件，DVD文件， AVI文件，MP3等主流文件格式，支持720p、1080p的高清视频。 5)防杀进程、断线保护、卸载密码保护等辅助功能维护教学秩序。 6)文件分发和提交必须可以拖拽添加文件，可添加不同目录下的文件或文件目录。 7)学生端可同时兼容Windows系统和Android系统，满足灵活教学。 | 套 | 1
6 | 专用无线AP | Ruckus订制 | 个 | 1
7 | 体视显微镜系统
8 | 教师端数码体视显微镜 | 1、主机镜体：格里诺交角式光学镜体，非伽利略平行光路镜体,高立体度成像； 2、光学系统：无穷远复消色差光学系统，世界最高级别的光学系统；可支持明场，暗场、偏光等观察方式。 3、变倍比：光学变倍比≥9.1:1，大变倍比实现从宏观到微观连续观察。 4、变倍体倍率：≥0.6-5.5X，最小倍率≤0.6X，最大倍率≥5.5X,实现连续变倍，在0.6X、0.8X、1X、1.5X、2X、3X、4X、5X、5.5X 每个倍率处具有定位机构固定倍率，准确定位，可保证观测测量的重复性精度；。 5、物镜：内置1X平场复消色差物镜，工作距离≥125mm，复消色差的系统可保证超高的色彩还原度，避免色差对成像的影响，提供清晰、锐利、真实的显微图像。 6、目镜：10X广角目镜，观察视场数≥23mm，1X物镜下观察视野≥38.3mm。 7、放大倍数：整机在10X目镜、1X物镜下放大倍数≥6X-55X。 8、目镜筒：人机学双目镜筒，瞳距调节范围≥55-75mm； 9、调焦机构：粗动调节旋钮，调焦行程≥133mm，可实现双段工作行程变更，变更尺寸≥70mm，。 10、底座： LED上下照明系统，下光源采用纳米导光技术，视野均匀，人机工学超薄型底座，底座厚度≤18mm，底座尺寸≥345*300，操作舒适，长时间使用无疲劳感。 11、数码成像系统 光电传感器参数： 科学CMOS光电传感器，靶面尺寸1’； 最大分辨率≧4608×3456 ,有效像素2000万，帧率11fps，像元尺寸2.8X2.8umm； 逐行扫描方式，性噪比40.5db； 灵敏度1.0V/lux_sec550nm； 光谱响应400nm-1000nm;曝光时间0.05-110ms；动态范围67.4db； USB2.0接口供电 2.采集软件参数： 手动，自动曝光（自动曝光目标值可调） 手动/一次白平衡 （一次白平衡默认基色是LED光源的白色） 视频格式选择4608×3456 2048*1536 1024*768 640*480 支持Directshow 支持twain 高速USB3.0接口 精确的图像还原性，色彩丰富，逼真 持色差，亮度，对比度，饱和度，伽码值等后期图像增强功能 支持多组参数保存功能 支持JPG,BMP格式图像捕捉 | 台 | 1
9 | 教师端电脑 | 台式机12代 主机+23.8英寸高清显示器 i7-12700 16G 512G | 台 | 1
10 | 学生三目体视显微镜 | 1、主机镜体：格里诺交角式光学镜体，非伽利略平行光路镜体,高立体度成像； 2、光学系统：无穷远复消色差光学系统，世界最高级别的光学系统；可支持明场，暗场、偏光等观察方式。 3、变倍比：光学变倍比≥7.5:1，大变倍比实现从宏观到微观连续观察。 4、变倍体倍率：≥0.67-5X，最小倍率≤0.6X，最大倍率≥5.5X,实现连续变倍，在0.67X、1X、2X、3X、4X、5X 每个倍率处具有定位机构固定倍率，定位倍率≥6处准确定位，可保证观测测量的重复性精度；。 5、物镜：内置1X平场复消色差物镜，工作距离≥125mm，复消色差的系统可保证超高的色彩还原度，避免色差对成像的影响，提供清晰、锐利、真实的显微图像。 6、目镜：10X广角目镜，目镜视度±5°可调，具备可翻折橡胶眼罩，实现长眼罩遮光观察与短眼罩直接观察兼容，观察视场数≥23mm，1X物镜下观察视野≥34.3mm。 7、放大倍数：整机在10X目镜、1X物镜下放大倍数最小倍≤6X，最大倍率≥55X。 8、目镜筒：人机学双目镜筒，瞳距调节范围≥55-75mm； 9、调焦机构：粗动调节旋钮，调焦行程≥133mm，可实现双段工作行程变更，变更尺寸≥70mm，。 10、底座： LED上下照明系统，下光源采用纳米导光技术，视野均匀，人机工学超薄型底座，底座厚度≤18mm，操作舒适，长时间使用无疲劳感。 11、图像显示：升级为800万WIFI相机、内置信创CPU及嵌入式linux系统，不需要借助外部电脑或设备可独立工作，内置桌面系统支持连接鼠标键盘显示器直接操作显微镜下实时画面、拍照、录像，并能够接入课堂无线/有线网络。10英寸2k触摸屏幕 。 12、支持HDMI、USB、WIFI接口同时输出镜下实时画面，WIFI支持STA和AP模式，WIFI AP模式支持至少10个以上客户同时连接访问镜下实时画面。 | 台 | 31
11 | 无线互动控制版软件 | 1)安装部署快捷，升级简易方便，全中文人性化界面设计，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式。 2)无线网络环境下可以支持50个以上用户，最多支持80个用户同时上线，并且可以达到和有线网络环境相同的效果。 3)采用核心的动态局部截屏及实时压缩技术，在网络条件较差时亦能体现良好的性能；可根据网络条件调节网络补偿强度，根据广播内容调节广播及录制效率，使广播达到最佳效果，即使广播多媒体课件，3D，甚至大型游戏界面，也可达到实时流畅的效果，支持DirectDraw、Direct3D、 Overlay、OpenGL等特殊显示方式。屏幕广播响应时间<0.4秒。 4)采用流媒体技术，流畅无延时，支持几乎所有常见的媒体音视频格式，Windows Media文件，VCD文件，DVD文件， AVI文件，MP3等主流文件格式，支持720p、1080p的高清视频。 5)防杀进程、断线保护、卸载密码保护等辅助功能维护教学秩序。 6)文件分发和提交必须可以拖拽添加文件，可添加不同目录下的文件或文件目录。 7)学生端可同时兼容Windows系统和Android系统，满足灵活教学。 | 套 | 1
12 | 专用无线AP | Ruckus订制 | 个 | 1
14 | 租赁显微镜系统
15 | 教师端数码显微镜（租赁） | 租赁显微镜参数如下： 1、光学系统：NIS60无限远光学系统。 2、放大倍数：40X—1000X。 3、目镜：超大视野目镜EW10X/22，高眼点，-5～+5视度可调。 4、观察头：铰链式三目观察头，30°倾斜，瞳距47-78mm，目视/数码固定分光比：5:5，或分光比R:T=100:0/0:100，能够满足不同的使用需求。 5、转换器：编码式内倾式内定位五孔转换器，转动舒适，定位准确可靠。 6、物镜：NIS无限远平场物镜，高性噪比、高分辨率以及高反差的成像效果，适合各种观察方式。 4X NA≥0.10 WD≥20.6mm; 10X NA≥0.25 WD≥17.9mm; 20X NA≥0.4，WD≥4.8mm； 40X NA≥0.65 WD≥1.5mm; 100X（弹簧、油） NA=1.25 WD=0.2mm. 7、聚光镜：适用于明场、暗场、相衬的多功能通用聚光镜，N.A 0.9，齿轮齿条调节，可升降，孔径光栏并有刻度标记，可放Φ45 mm各类滤色片。 8、移动载物台：同步带平台，面积≥235×150mm，移动范围≥78mm×54mm，硬质氧化平台面。 9、调焦系统：低手位同轴调焦机构（带上限位及松紧调节环），符合人机工程学设计，给予用户最大程度的舒适感；粗微调焦范围：28mm，粗调每转37.7mm，微调精度0.001mm。 10、照明系统：3W色温可调LED灯（液晶屏显示倍率、定时休眠、亮度指示及锁定等），调节范围3000~7000K，改善观察效果，更大程度上还原生物细胞其原有的颜色和结构。 11、机身后部具有搬运把手装置设计，便于搬运及储藏，并配有专业电源线收纳装置。 12、光传感器： SONY 1英寸大靶面CMOS（彩色），2000万物理像素（像素2.4X2.4um）；ISO感光度：ISO200~ISO3200；曝光时间：0.1毫秒至15秒；显示帧频：15@5440x3648；50@2736x1824；60@1824x1216，图像格式：BMP、JPEG、TIFF、PNG等；数据接口：USB3.0；软件带有实时3D降噪、景深融合、大图拼接等功能。 13、4倍物镜清晰圆直径不小于19.0mm、10倍物镜清晰圆直径不小于19.2mm、20倍物镜清晰圆直径不小于19.0mm、40倍物镜清晰圆直径不小于18.8mm、100倍物镜清晰圆直径不小于18.7mm；摄像、摄像视场清晰范围不小于92%。 | 台 | 2
16 | 学生端数码液晶显微镜（租赁） | 租赁显微镜参数如下： 1．放大倍数：40X~1000X。 2．铰链式双目观察筒：倾斜30°，视度调节±5，双目瞳距：47~75 mm。 3．大视场目镜：10X/φ22mm，带指针和目镜测微尺。 4．无限远平场消色差物镜：4X，10X，40X（弹簧），100X（弹簧、水镜），齐焦差：10X→4X齐焦范围≤0.056mm（需提供第三方光学检测报告），10X→40X齐焦范围≤0.031mm（需提供第三方光学检测报告），40X→100X齐焦范围≤0.017mm。 5．物镜转换器：内倾式五孔转换器，转换器定位稳定性≤0.015mm。 6．载物台侧向受5N水平方向作用力，最大位移≤0.025mm，不重复性≤0.003mm。 7．物镜放大率准确度：±1.9%以内，以权威检测报告为准。 8．目镜放大率准确度：±0.68%以内，以权威检测报告为准。 9．矩形平台：面积：≥216mm×150 mm；石磨平台，防腐、防霉。 10．机械载物台：行程为≥78mm×54mm，以右手控制。 11．聚光镜：阿贝式NA=1.25，带有可变孔径光栏并有刻度标记，升降调节10mm。 12．光源：3WLED冷光源，亮度可调；电源：AC220V/50Hz；机身背部有拉手，方便搬运；并且配有电源线收纳装置，防止遗失。 13.企业通过ISO9001、ISO13485、ISO14001国际质量体系认证，产品获得CE安全认证。 14.提供加盖制造商公章的由国家光学仪器质量监督检验中心出具的技术文件复印件， 15、图像显示：升级为800万WIFI相机、内置信创CPU及嵌入式linux系统，不需要借助外部电脑或设备可独立工作，内置桌面系统支持连接鼠标键盘显示器直接操作显微镜下实时画面、拍照、录像，并能够接入课堂无线/有线网络。12英寸2k触摸屏幕 ≥8G+256G 、主机具有USB充电功能、带平板锁紧支架。 16、支持HDMI、USB、WIFI接口同时输出镜下实时画面，WIFI支持STA和AP模式，WIFI AP模式支持至少10个以上客户同时连接访问镜下实时画面。 | 台 | 163
17 | 学生三目体视显微镜 （租赁） | 租赁显微镜参数如下： 1、主机镜体：格里诺交角式光学镜体，非伽利略平行光路镜体,高立体度成像； 2、光学系统：无穷远复消色差光学系统，世界最高级别的光学系统；可支持明场，暗场、偏光等观察方式。 3、变倍比：光学变倍比≥7.5:1，大变倍比实现从宏观到微观连续观察。 4、变倍体倍率：≥0.67-5X，最小倍率≤0.6X，最大倍率≥5.5X,实现连续变倍，在0.67X、1X、2X、3X、4X、5X 每个倍率处具有定位机构固定倍率，定位倍率≥6处准确定位，可保证观测测量的重复性精度；。 5、物镜：内置1X平场复消色差物镜，工作距离≥125mm，复消色差的系统可保证超高的色彩还原度，避免色差对成像的影响，提供清晰、锐利、真实的显微图像。 6、目镜：10X广角目镜，目镜视度±5°可调，具备可翻折橡胶眼罩，实现长眼罩遮光观察与短眼罩直接观察兼容，观察视场数≥23mm，1X物镜下观察视野≥34.3mm。 7、放大倍数：整机在10X目镜、1X物镜下放大倍数最小倍≤6X，最大倍率≥55X。 8、目镜筒：人机学双目镜筒，瞳距调节范围≥55-75mm； 9、调焦机构：粗动调节旋钮，调焦行程≥133mm，可实现双段工作行程变更，变更尺寸≥70mm，。 10、底座： LED上下照明系统，下光源采用纳米导光技术，视野均匀，人机工学超薄型底座，底座厚度≤18mm，操作舒适，长时间使用无疲劳感。 11、图像显示：升级为800万WIFI相机、内置信创CPU及嵌入式linux系统，不需要借助外部电脑或设备可独立工作，内置桌面系统支持连接鼠标键盘显示器直接操作显微镜下实时画面、拍照、录像，并能够接入课堂无线/有线网络。10英寸2k触摸屏幕 。 12、支持HDMI、USB、WIFI接口同时输出镜下实时画面，WIFI支持STA和AP模式，WIFI AP模式支持至少10个以上客户同时连接访问镜下实时画面。 | 台 | 99
18 | 软件配套租赁 | 专用无线AP一套，无线互动控制版软件一套，租赁 | 组 | 4
19 | 合计 |  |  |  |  | 0

## 竞赛仪器
生物竞赛仪器
序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元）
1 | 01
2 | 电子天平 | 万分之一电子天平 1.1 量 程：120g 1.2 可读性：0.1mg 1.3 重复性：0.1mg 1.4 线 性：±0.06mg | 台 | 1
3 | 冰箱 | 参数： 1.外部尺寸mm (W×DxH)：522*595*1365 2.内部尺寸mm (W×DxH)：432*500*843 3.温度℃：2~8℃ 4.容积L：130 5.净重KG：62 6.功率W：240 7.耗电量KWh/24h：2.8 | 个 | 2
4 | 冰箱2 | 参数： 1.能效等级：三级能效 2.变频/定频：定频 3.门款式：双门 4.面板材质：VCM覆膜板 5.制冷方式：直冷 6.门个数：2个 7.高度：100.1-140cm 8.宽度：60cm以下 9.控温方式;机械控温 10.深度:50.1-55cm 11.CCC强制性认证 12.产品重量：30kg 13.包装尺寸:宽543mm；深595mm；高1405mm 14.产品尺寸:宽473mm；深560mm；高1310mm 15.电压:220V 16.综合耗电量:0.63kW·h/24h 17.冷藏室容积:107L 18.总容积:160L 19.冷冻室容积:53L 20.散热方式:两侧散热 21.制冷循环:单循环 | 个 | 1
5 | 02
6 | 冰箱3 | 规格参数 1.规格：480L 2.显示类型 ：LED显示 3.散热方式：两侧散热 4.变温室容积：54L 5.冷藏室容积：260L 6.冷冻室容积：166L 7.总容积：480L 8.运转音：35dB(A) 9.综合耗电量：0.82kW ·h/24h 10.制冷剂：R600a 11.产品尺寸：宽753mm,深640mm,高1900mm 12.电压 ：220V 13.包装尺寸：宽808mm,深698mm,高1979mm 14.产品重量 ：81kg 15.冷冻能力：4.5(kg/12h) 16.门个数：4个 17.放置方式：独立式 18.制冷方式：风冷 19.能效等级：一级能效 20.门款式：十字门 21.深度： 60.1-65cm 22.变频/定频：变频 23.宽度 ：75.1-80cm 24.高度 ：180.1-190cm 25.控温方式 ：电脑控温 26.面板材质 ：PCM彩涂板 | 台 | 1
7 | 低温冰柜 | 规格参数 规格型号： BCD-335WLHFD9DS9 1.散热方式 ：两侧散热 2.变温室容积：30L 3.冷藏室除菌净味 净味，除菌 4.冷藏室容积：188L 5.冷冻室容积：117L 6.总容积：335L 7.包装尺寸：宽710mm,深745mm,高1900mm 8.电压 ：220V 9.产品尺寸：宽640mm,深682mm,高1804mm 10.产品重量：71kg 11.门个数：4个 12.放置方式：独立式 13.制冷方式：风冷 14.能效等级：一级能效 15.深度 ：65.1-70cm 16.变频/定频：变频 17.宽度 ：60-65cm 18.高度 ：180.1-190cm 19.控温方式 ：电脑控温 20.面板材质： 钣金 | 台 | 1
8 | 03
9 | 家用冰箱 | 规格参数 1.显示类型：LED显示 2.散热方式：两侧散热 3.深冷速冻 ：无 4.变温室容积：37L 5.冷藏室容积：171L 6.制冷循环：单循环 7.总容积：331L 8.冷冻室容积：123L 9.产品尺寸 ：宽625mm,深655mm,高1855mm 10.包装尺寸 ：宽684mm,深709mm,高1996mm 11.电压 ：220V 12.产品重量：65kg 13.开门方式：90度直角开门 14.门个数：4个 15.放置方式：独立式 16.制冷方式：风冷 17.能效等级：一级能效 18.深度 ：65.1-70cm 19.变频/定频：变频 20.宽度 ：60-65cm 21.高度 ：180.1-190cm 22.控温方式 ：电脑控温 23.面板材质：PCM彩涂板 | 个 | 5
10 | 电子天平 | 技术指标： 1.最大称量 ：1200g 2.可读性： 0.01g 3.秤盘尺寸 ：140mm*170mm 4.电池使用寿命 ： 使用干电池可工作6小时 5.尺寸 (高x长x宽) ：54 mm x 224 mm x 202 mm 6.显示屏 ： 全彩 4.3 英寸触摸屏 WQVGA 显示器 7.线性误差（典型值）：± 0.03 g 8.净重： 1 kg 9.秤盘结构 ：不锈钢 10.电源 ： AC 适配器（标配）;4节5号电池（非标配） 11.重复性（典型）： 0.02 g 12.稳定时间：1.5s 13.皮重范围 ：去皮重功能 14.测量单位： 克拉;克;千克;毫克; 15.使用环境：10°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝 | 台 | 2
11 | 磁力搅拌器 | 一、特点优势： 1.加热温度室温-550℃； 2.LCD实时监控温度和转速的设定值和实际值； 3.配有外置温度传感器PT1000，可精确控制样品温度，控温精度±0.2℃； 4.PID反馈控制技术有效保证了温度和转速的精确性； 5.独立的安全回路控制系统，超过安全温度580℃自动停止加热，保证用户使用安全； 6.余热警告功能，停止加热后，即使关闭电源开关，工作盘温度超过50ºC，显示屏即显示“Hot”，提醒用户盘面过热，当工作盘温度低于50ºC时系统自动关闭，避免余热对用户造成伤害； 7.RS232数据传输口外接PC，通过PC对仪器进行控制及记录温度、转速数据等； 8.进口玻璃陶瓷盘面，耐高温耐腐蚀，加热不变形； 9.配有多种加热模块可选（载物盘、载物圈、四分之一圆加热块、圆底烧瓶加热模块； 10.防爆直流无刷电机免维护。 二、技术参数： 1.电源：100-120/200-240V，50/60Hz 2.功率：1050W 3.热输出功率：1000W 4.工作盘控温范围：室温-550℃，步长1℃ 5.安全温度：580℃ 6.加热区域：176x176mm 7.工作盘控温精度：±1℃(<100℃)，±1%(>100℃) 8.温度显示：LCD 9.温度显示分辨率：±0.1℃ 10.外置温度传感器：PT1000 11.控温精确度：±0.2℃ 12.余热警告功能：50℃余热提醒 13.最大搅拌量（H2O）：20L 14.搅拌子最大尺寸(长度) ：80mm 15.电机类型：直流无刷电机 16.电机输入功率：18W 17.电机输出功率：10W 18.速度范围：100-1500rpm 19.转速显示：LCD 20.转速显示分辨率[rpm]：±1rpm 21.工作盘材质：玻璃陶瓷 22.工作盘尺寸：184x184mm（7寸） 23.外形尺寸(WxDxH) ：215 x 360 x 112mm 24.重量：5.3kg 25.允许环境温度 ：5-40℃ 26.允许环境湿度：80%RH 27.外壳防护等级：IP21 28.远程控制（RS232接口）：有 | 台 | 4
12 | 移液器1 | 参数 1.量程：0.5-10 μL 2.增量：0.01uL 3.测量体积：10uL、5uL、1uL 4.允许最大系统误差（准确度）：1.00%、1.50%、2.50% 5.允许最大随机误差（精密度）：0.80%、1.50%、1.50% 1.量程：20-200 μL 2.增量：1μl 3.测量体积：200uL、100uL、20uL 4.允许最大系统误差（准确度）：0.60%、0.80%、3.00% 5.允许最大随机误差（精密度）：0.15%、0.10%、1.00% 1.量程：100-1000 μL 2.增量：5μl 3.测量体积：1000uL、500uL、100uL 4.允许最大系统误差（准确度）：0.60%、0.70%、2.00% 5.允许最大随机误差（精密度）：0.20%、0.25%、0.70% | 套 | 65
13 | 微波炉 | 技术参数 1.微波功率:700W 2.额定电压:220V 3.额定频率:50Hz 4.变频/定频:定频 5.底盘类型:转盘式 6.能效等级:二级能效 7.内胆材质:涂层 8.开门方式:侧开门 9.操控方式:旋钮式 | 台 | 1
14 | 04
15 | 移液器1 | 参数 1.量程：0.5-10 μL 2.增量：0.01uL 3.测量体积：10uL、5uL、1uL 4.允许最大系统误差（准确度）：1.00%、1.50%、2.50% 5.允许最大随机误差（精密度）：0.80%、1.50%、1.50% 1.量程：20-200 μL 2.增量：1μl 3.测量体积：200uL、100uL、20uL 4.允许最大系统误差（准确度）：0.60%、0.80%、3.00% 5.允许最大随机误差（精密度）：0.15%、0.10%、1.00% 1.量程：100-1000 μL 2.增量：5μl 3.测量体积：1000uL、500uL、100uL 4.允许最大系统误差（准确度）：0.60%、0.70%、2.00% 5.允许最大随机误差（精密度）：0.20%、0.25%、0.70% | 套 | 65
16 | 移液器2 | 参数 1.量程：2-20uL 2.增量：0.02uL 3.测量体积：20uL、10uL、2uL | 把 | 65
17 | 电子天平 | 技术指标： 1.最大称量 ：1200g 2.可读性： 0.01g 3.秤盘尺寸 ：140mm*170mm 4.电池使用寿命 ： 使用干电池可工作6小时 5.尺寸 (高x长x宽) ：54 mm x 224 mm x 202 mm 6.显示屏 ： 全彩 4.3 英寸触摸屏 WQVGA 显示器 7.线性误差（典型值）：± 0.03 g 8.净重： 1 kg 9.秤盘结构 ：不锈钢 10.电源 ： AC 适配器（标配）;4节5号电池（非标配） 11.重复性（典型）： 0.02 g 12.稳定时间：1.5s 13.皮重范围 ：去皮重功能 14.测量单位： 克拉;克;千克;毫克; 15.使用环境：10°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝 | 台 | 4
18 | 电子天平 | BCE124i-1CCN万分之一电子天平 1.1 量 程：120g 1.2 可读性：0.1mg 1.3 重复性：0.1mg 1.4 线 性：±0.06mg | 台 | 1
19 | 家用冰箱 | 规格参数 型号 ：BCD-331WD11MP 1.显示类型：LED显示 2.散热方式：两侧散热 3.深冷速冻 ：无 4.变温室容积：37L 5.冷藏室容积：171L 6.制冷循环：单循环 7.总容积：331L 8.冷冻室容积：123L 9.产品尺寸 ：宽625mm,深655mm,高1855mm 10.包装尺寸 ：宽684mm,深709mm,高1996mm 11.电压 ：220V 12.产品重量：65kg 13.开门方式：90度直角开门 14.门个数：4个 15.放置方式：独立式 16.制冷方式：风冷 17.能效等级：一级能效 18.深度 ：65.1-70cm 19.变频/定频：变频 20.宽度 ：60-65cm 21.高度 ：180.1-190cm 22.控温方式 ：电脑控温 23.面板材质：PCM彩涂板 | 个 | 7
20 | 台式离心机 | 一、特点优势： 1.最高转速≥15000 rpm，步进10rpm, 可快速实现参数设定切换 2.采用旋钮式设计，可通过旋钮实现参数快速设定，操作灵活方便 3.安全性能：双门锁，超速，过温，状态诊断系统及不平衡保护 4.具有到设定目标转速后开始离心倒计时功能 5.其他功能：具有瞬时离心功能，运行进程显示、声音提示功能 6.升降速时间：25s↑25s↓ 7.LCD大显示屏，显示转速，温度和时间 8.免维护直流无刷电机驱动，升速快 9.高强度生物密封转子，耐受无数次高温高压消毒 10.转子容量 5ml×18，0.2ml/0.5ml/1.5ml/2ml×24，0.5ml×36，PCR8排管×4 二、技术参数： 1.最高转速[rpm]：15000rpm (200-15000rpm), 步进：10rpm； 2.最大相对离心力[xg]：21380×g，步进：10×g； 3.转速精度：±20 rpm； 4.容量 4.1转子容量： 1.5/2ml×24； 0.2/0.5ml×36； PCR8排管×4； 5ml×12； 5ml×18； 4.2适配器容量： 2mL转0.5mL，2mL转0.2mL，0.5mL转0.2mL；5.质量标准：ISO 8655； 5.定时：30秒-99分/HOLD (连续运行)； 6.驱动电机：无刷直流电机； 7.安全性能：双门锁、超速、过温、状态诊断系统； 8.电源：单相，AC220V-240V, 50Hz/60Hz, 5A AC110V-120V, 50Hz/60Hz,8A 9.噪音：≤64dB 10.加减速度：25s↑25s↓ 11.尺寸(长×宽×高)：364×280×266 mm； 12.重量：12kg； 13.其它功能：转速/加速度转换功能、瞬时离心功能、运行进程显示、声音提示功能。 | 台 | 4
21 | 酶标仪 | 产品特点： 1、适用于蛋白质定量分析，支持 Bradford、Lowry 等方法； 2、适用于终点法 ELISA/EIA 分析； 3、适用于 MTT（IC50/LD50）分析； 4、适用于细胞活性和细胞毒性测试； 5、适用于蛋白酶与激酶、磷脂酶等酶类活性测试； 6、适用于内毒素 LAL 分析； 7、具有单孔动力学分析模式，动力学法 ELISA/酶学分析； 8、可选配加热模块，满足客户的不同需求； 9、可选配专用光吸收检测板可为设备进行校正认证； 10、7寸高分辨彩色触摸屏，操作便捷，无需额外的电脑； 11、独有的13通道检测方式，12路检测，1路实时参比，设备无需预热，结果更加准确。 12、终点法、动力学、抑制率、通用模式、单/双波长测量 13、检测速度快，软件配置丰富，可单机使用，也可与电脑连接 14、仪器启动时，系统会对各种相关参数进行自检 技术参数： 1.光源: 卤素灯，自动控制，寿命可达4000h 2.显示：7英寸彩色触摸屏 3.波长范围：340-850nm 4.测量系统: 12个检测通道，1个参比通道 5.测量方法：单波长或双波长检测 6.读数范围 ：0.000-5.000Abs(450nm) 7.线性范围 ：0.000-4.000Abs(450nm) 8.分辨率：0.001Abs 9.检测器：进口硅光电二极管 10.滤光片：8位滤光片轮，标配405nm，450nm，492nm和630nm四个波长；另可选配任意波长滤光片 11.滤光片带宽：8nm 12.线性范围：0~2.000A时≤±1%；2.000~4.000A时≤±2% 13.0.001Abs 14.准确性(405nm)：±1%(0-3Abs), ±2%(3-4 Abs) 15.精确性(405nm)：CV≤0.2%(0-3 Abs)，CV≤1.0%(3-4 Abs)，标准测量模式 16.测量对象：96孔酶标板 17.测量速度：≤6s，96孔板整板检测 18.振板方式：高速、中速和低速三种速度可调 19.振板时间：（0-999）秒可调 20.温度控制（选配）：室温+4℃~50℃，精度37℃时±0.5℃ 21.用户界面：内置软件 22.操作显示：触屏输入、液晶显示全板信息。 23.数据存储：可存储10万个检测结果，可存储500个测试项目 24.工作站软件(选配) ：随机配备专业的计算机端酶标仪分析软件，具备完善的项目检测、数据处理、曲线拟合、阈值判断、质控 评价、数据库管理、以及自定义报单格式等功能。 25.数据输出：COM+USB（通讯、打印、U盘） 26.体积：420*320*160 27.电源：AC 100~240V, 50~60Hz 28.净重：11.5KG 29.执行标准 ：现行GB4793.1实验室设备国家安全标准、JJG861酶标仪国家计量标准 | 个 | 8
22 | 金属浴 | 一、特点优势： 1.体积小巧，重量极轻，方便携带； 2.LCD显示屏显示温度和时间，精确控温； 3.可更换不同容量模块类型； 4.内置校准模式，便于保持控温精准性； 二、技术参数： 1.功能：加热； 2.温度设定范围[℃]：25~100； 3.温度控制范围[℃]：室温+5~100； 4.温度控制精度[℃]：±0.5； 5.温度调节精度[℃]：0.1； 6.升温时间（25℃~100℃）：≤20min； 7.最大加热速率：6.5℃/min； 8.定时范围：0~999min/0~999sec； 9.程序：9个（每个2段）； 10.快速校准：支持； 11.错误代码提示：支持； 12.外形尺寸[长x宽x高mm]：110x162x140； 13.整机重量[kg]：≤1； 14.电源[V]：DC12V, 100~240V, 50/60Hz； 15.最大功率[W]：60； 16.工作温度[℃]：10~40； 17.工作湿度[% RH]：<80。 | 个 | 65
23 | 掌上离心机 | 技术参数： 转速：7000rpm 相对离心力： 约3100g 样品处理量： 8x2.0/1.5/0.5/0.2ml离心管（配0.5ml 和 0.2ml离心管套） 定时范围：1s ~9999min 或连续 工作噪声：≤55dB 输入电源：AC 220V / AC 110V, 50/60Hz 功率：≤45W 熔断器：250V, 1A, Ф5x20 外形尺寸：W.156 x D.176 x H.138mm 净重：1.5kgs | 个 | 65
24 | 智能超纯水系统 | 1.技术指标 1.1该系统由自来水作进水，连续生产纯水、超纯水。 1.2. 纯水产生水质 1.2.1 进水：市政自来水(符合GB5749-2022) 1.2.2 PH范围：5.0-7.5（25℃）； 1.2.3 电导率：≤0.50MS/M 1.2.4 可氧化物质含量（以O计）：≤0.4mg/L； 1.2.5 蒸发残渣：≤2.0mg/L 1.2.6产水量：≥70L/H 1.3超纯水产水水质 1.3.1 进水：分析级纯水、反渗透水、去离子水或蒸馏水；压力1.0-6.9bar 1.3.2 电阻率：18.2 MΩ.cm（25℃）； 1.3.3 总有机碳(TOC)：<30ppb 1.3.4 直径大于0.2μm的颗粒物数量：<1/ml 1.3.5 微生物：<0.1cfu/ml 1.3.6 出水量：≥1.5L/min 1.4 纯化柱填充大容量离子交换树脂柱 1.5放置185/254nm双波长紫外灯，用于氧化有机物，使得TOC小于30ppb 1.6可选配终端超滤器CellPlus，独立无菌包装，去除内毒素、热原、DNase、RNase及颗粒物等 1.7具有定量取水功能 1.8可监测进水及产水电导率或电阻率，并可设置限制点，在不达标的情况下可停止制水或排放 1.9通过无线网络等通讯接口，可记录至少5年水质信息及输出水质信息 1.10具备完善的系统自检功能，根据水质自动提示更换纯化柱等耗材 1.11具有系统日志功能，可自动记录维护及故障信息，包括日期、时间及事件描述 1.12系统有智能的报警模式和服务模式，可显示报警、维护及服务信息 1.13可选配高度可调的分体取水器，取水器与主机取水口可同时取水 1.14产成水符合ASTM、ISO、NCCLS、GB、USP及中国药典要求 | 台 | 1
25 | 制冰机 | 技术参数： 1.仪器名称 雪花制冰机 2.日产冰量： 70Kg/24h 3.储冰量： 30KG 4.耗水量： 3L/H 5.冷却方式： 风冷 6.压缩机功率： 1/5HP 7.仪器重量： 72KG 8.电源要求： 220V/50HZ/430W 9.外形尺寸（W*D*H）： 600*570*850 10.制冰量测试标准工况：环境温度20℃ 进水温度10℃ 进水压力0.2MPa | 台 | 1
26 | 摇床 | 产品特点： 1.PID控制转速技术。 2.集培养箱、振荡器于一体，节省实验室空间。 3.恒温空间紧凑，温度均匀性好，振荡噪音小。 4.采用微电脑控制温度和振荡频率，带有定时功能。 5.人机友好的触摸式操作界面，透明上盖可以大角度打开，方便观察和取放样品。 6.设有上盖开关，箱盖开启时，风循环、加热和摇床自动停止，无温度过冲之弊。 7.独特控制转速电路，能确保摇床平稳启动，并能防止液体溅出而造成仪器损坏。 8.循环风扇速度可调，可避免试验过程中，由于循环风扇过快而造成的样品挥发。 9.独立限温报警系统，超过限制温度后自动切断加热，保证安全运行不发生意外。 10.程序运行结束后发出声音报警讯号。 11.直流无刷电机驱动、长寿命、免保养。 技术参数： 1.型号 ES-60C+ 2.转速范围 50rpm ~300rpm 3.振幅 20mm (圆周回转) 4.控温范围 4 ~60℃ @环境温度≤25℃ 5.温度设定范围 4 ~60℃ 6.温度稳定性 ±0.3℃ 7.温度显示精度 0.1℃ 8.定时范围 1min ~99h59min 9.输入电源 AC 220V , 50/60Hz 10.功率 1200W 11.熔断器 250V, 5A/10A, Ф5x20 12.外形尺寸 W.560×D.823×H.449 13.净重 61Kgs 14.可互换托盘 PW-420 | 台 | 2
27 | 水浴锅 | 产品特点: 1. 外观独特新颖，体积小巧，功能强大。所有与水接触表面均采用不锈钢材料和PC材料，耐腐蚀性强。 2. 采用一次冲压成型的不锈钢锅内胆，配合独特密封结构，杜绝漏水；三组水槽分别后置独立排水阀，可轻松清洗内胆后排净污水。 3. 独立开关、独立控温，不同水槽可进行不同种水浴实验，杜绝相互干扰，高效完成实验。 4. 采用微电脑程序PID自动控温，控温均匀、精度高。 5. 内置水位传感器，防止干烧带来的隐患，安全可靠。 6. 双数码管数字全息显示温度和定时时间，参数显示准确直观，具有蜂鸣报警提示功能。 产品技术参数 1.定时范围：1~99h59min（0为无限长） 2.控温范围： 室温+5℃~100℃ 3.温度显示精度： 0.1℃ 4.温度精度： ± 0.5℃ 5.温度均匀度@37℃： ±0.5℃ 6.孔数：3个 7.容积： 2L×3孔 8.工作空间： 140mm×126mm×95mm×3孔 9.输入电源： AC 220V / AC 110V，50/60Hz 10.功率： 900W 11.外形尺寸（W x D x H）： 515mm×300mm×330mm 12.净重(kg)： 6.7kg | 台 | 3
28 | 恒温培养箱 | 1、采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧设计，易清洁，箱内搁板间距可调。 2、进口品牌压缩机，采用环保制冷剂，效率高、低能耗、促进节能。 3、箱体保温层采用整体发泡工艺，保温效果好，能量损失小，更有利于温度的精确控制，保温效率提高25%以上； 4、微电脑PID温度控制器，控温精确可靠，波动少，带定时功能。 5、循环风扇速度三档调速控制，避免了试验过程中由于风量过大而导致样品的挥发。 6、选配独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外。 7、选配打印机或RS485接口，连接打印机和计算机，能记录温度参数的变化状况。 8、液晶屏幕显示，菜单式操作； 9、 技术参数 控温范围： 0~60℃ 温度分辨率： 0.1℃ 温度波动度： 高温:±0.5℃ 低温:±1.0℃ 温度均匀度： ±1.5℃ (测试点为25℃) 箱体保温： 整体发泡 电源电压： AC220V 50HZ 工作环境温度： +5~30℃ 输入功率： 500W 内胆尺寸WxDxH(mm)： 503x370x808 外形尺寸WxDxH(mm)： 600x630x1360 载物托架（标配）： 3块 定时范围： 0~5999min | 台 | 4
29 | pH计 | 技术指标参数： 1.工作条件： 电源电压： 220V；频率：50HZ；环境温度：5--40℃；相对空气湿度：最大80％。 用途：用于实验室常规PH值测定。 2.技术指标： 2.1测量范围及精度： pH:-2～16.00，精度:±0.01pH，mV:-2000～2000，精度：±1mV，温度:-5～105℃，精度：0.3℃； 2.2 具备PH和mV两种测量模式； 2.3 具备自动和手动两种温度补偿模式； 2.4 四组内置缓冲液组，全自动识别缓冲溶液，最多5点PH校正，一次按键完成校准； 2.5 可一次按键完成校准、测量以及测量模式的切换； 2.6具备全自动及手动两种终点判定功能，并可显示终点稳定图标； 2.7 校准后显示电极斜率和电极状态图标，便于直观判断电极所处状态； 2.8 具备开机自检功能，便于操作者发现及解决问题； 2.9采用大于4英寸段码LCD显示屏，方便观测； 2.10 主机带存储数据功能，可存储200组数据，有RS232接口可以接打印机，有USB接口可以输出到电脑，有参比接口可以连接参比电极。 3、配置： 3.1 主机1套和保证仪器正常运转的相应配件1套； 3.2 三合一复合电极1支（所配电极与主机需同一品牌） 3.3 电极支架1个； | 套 | 2
30 | 磁力搅拌器 | 一、特点优势： 1.加热温度室温-550℃； 2.LCD实时监控温度和转速的设定值和实际值； 3.配有外置温度传感器PT1000，可精确控制样品温度，控温精度±0.2℃； 4.PID反馈控制技术有效保证了温度和转速的精确性； 5.独立的安全回路控制系统，超过安全温度580℃自动停止加热，保证用户使用安全； 6.余热警告功能，停止加热后，即使关闭电源开关，工作盘温度超过50ºC，显示屏即显示“Hot”，提醒用户盘面过热，当工作盘温度低于50ºC时系统自动关闭，避免余热对用户造成伤害； 7.RS232数据传输口外接PC，通过PC对仪器进行控制及记录温度、转速数据等； 8.进口玻璃陶瓷盘面，耐高温耐腐蚀，加热不变形； 9.配有多种加热模块可选（载物盘、载物圈、四分之一圆加热块、圆底烧瓶加热模块； 10.防爆直流无刷电机免维护。 二、技术参数： 1.电源：100-120/200-240V，50/60Hz 2.功率：1050W 3.热输出功率：1000W 4.工作盘控温范围：室温-550℃，步长1℃ 5.安全温度：580℃ 6.加热区域：176x176mm 7.工作盘控温精度：±1℃(<100℃)，±1%(>100℃) 8.温度显示：LCD 9.温度显示分辨率：±0.1℃ 10.外置温度传感器：PT1000 11.控温精确度：±0.2℃ 12.余热警告功能：50℃余热提醒 13.最大搅拌量（H2O）：20L 14.搅拌子最大尺寸(长度) ：80mm 15.电机类型：直流无刷电机 16.电机输入功率：18W 17.电机输出功率：10W 18.速度范围：100-1500rpm 19.转速显示：LCD 20.转速显示分辨率[rpm]：±1rpm 21.工作盘材质：玻璃陶瓷 22.工作盘尺寸：184x184mm（7寸） 23.外形尺寸(WxDxH) ：215 x 360 x 112mm 24.重量：5.3kg 25.允许环境温度 ：5-40℃ 26.允许环境湿度：80%RH 27.外壳防护等级：IP21 28.远程控制（RS232接口）：有 | 台 | 4
31 | 凝胶脱色摇床 | 一、特点优势： 1.电子调节速度和时间 2.双LED屏，分别显示时间和速度 3.速度范围40-200rpm 4.固定托盘，最大载重量为2kg 5.支持定时和连续工作模式 6.定时功能，范围1分-19小时59分 7.宽电压设计 8.外型简洁，节约操作空间 9.具有安全转速保护功能 二、技术参数: 1.工作托盘尺寸[长×宽]： 268×268mm 2.周转直径：20mm 3.最大载重量：2kg 4.速度范围：40-200rpm 5.速度显示：LED 6.定时器显示：LED 7.时间设置范围：1min-99h59min 8.电机类型：直流无刷电机 9.外壳防护等级：IP21 10.电压：100-240V，50/60Hz 11.功率：20W 12.电机输入功率：20W 13.电机输出功率：16W 14.尺寸[长×宽×高]：294×348×123mm 15.重量：3.1kg 16.允许环境温度湿度：5-40℃,80%RH | 台 | 4
32 | 涡旋仪 | 一、技术指标： 1.适合短时间（点动）或长时间连续工作 2.转速范围：0-3000rpm，无级调速 3.偏心球轴承设计，振动头安装方便 4. 9种振头及适配器可选，可适用于Eppendorf管等 5.硅制底座，超强防震，适合高速工作 6.整机稳固，可选配真空吸盘脚 7.运行周转直径：4mm 8.防护等级：IP21 二、技术参数： 1.电压 [VAC]： 220-230 2.频率 [Hz]：50 3.功率 [W] ：60 4.振荡方式 ：圆周 5.周转直径[mm]： 4 6.电机输入功率[W]：58 7.电机输出功率[W]：10 8.允许连续运转时间 ：100% 9.速度范围 [rpm]： 0-3000 10.转速显示：刻度 11.运行方式 ：连续运转/点动 12.外观尺寸[mm] ：127×130×160 13.重量[kg] ：3.5 14.允许环境温度 [°C]： 5－40 15.允许环境湿度 ：80% 16.外壳防护等级：IP21 | 个 | 10
33 | 凝胶成像仪 | 技术参数 1. 耐腐蚀高强度金属构架机箱，采用PC/ABS材质模具包裹，防静电抗干扰，提高安全性。 2. 仪器外围尺寸38cm x45cm x41cm，更加小巧，节省实验空间。 3.适配电源：220V/50HZ 4. CCD相机：高分辨率超清晰科研级相机 5. 相机有效硬件像素500万 6. 图像分辨率600DPI，满足各类科研杂志发表要求 7.感光效率QE值：High QE: >75% 8.像素密度：16 bit (0-65535灰阶) 9.动态范围：≥3.2个数量级 10. 即插即用式运行系统，装置12寸的内嵌式LCD触摸屏，触摸反馈时间≤10ms 11.触摸屏系统采用英特尔酷睿四核1.9GHz的I5处理器及8G的RAM内存 12.系统采用M2接口的大于128G的固态硬盘，数据读取速度高达300MB/s，有效提高运行速度 13.数据传输：外置2个USB3.0接口 14.窄带滤光片：配置一组专业的带通滤光片590nm，透光率≥85% 15.智能光源控制系统：302nm波长LED紫外光源/全波段LED白色光源，激发光源智能开启与关闭，提高安全性。 16.拍摄面积：≥14cm×21cm 17.超高分辨率镜头：采用了2000万像素的超高分辨率镜头，可自动完成对焦。 18.Tanon GIS V3.0图像采集及分析软件，可实现拍摄、灰度分析等功能 19.自动完成光源选择及拍摄，并完成伪彩色合成及三组信号图像展示以供选择 20.具备快速图像查阅功能，控制系统能以时间为线索自动备份图像数据 21.自动识别泳道条带、自动计算泳道中各条带的密度积分和峰值、计算分子量大小及条带的迁移率 22.分析数据能输出至Excel 23. 配套带有密度调节功能的加样装置，密度调节范围为±4 24.安装流程：仪器构造为一体式设计，开机即可使用，无需安装 | 个 | 3
34 | 电泳仪电源 | 技术参数 1.该系列电泳电源采用微电脑作为控制核心，输出单元采用开关电源与程序控制相结合，具有精致轻巧的外观和造型、输出功率大工作可靠等特点； 2.输出类型：恒压、恒流、恒功率，任意设定一项恒定值，其余两项指标根据设定值自动切换，避免人为设置误操作，适用于多种电泳工作的需要； 3.4组并联，可同时带多个电泳槽，输出插孔兼容市面上大多数电泳槽； 4.5寸超大LCD液晶触摸屏：同时显示全部操作提示、设置参数、输出状态等； 5.智能控制：通过嵌入式微型计算机（4+32G内存）进行程序设定； 6.语音播报：不同阶段智能播报(中文/英文)电泳进度； 7.具备存储记忆功能：可编程存储200种方法，每种方法最多包含10个步骤（200组10步程序），精确控制电泳条件，便于实验人员后续减少工作量，快速便捷地进行电泳操作； 8.安全性能：具有过压、过流、空载和变载等监测报警功能，过载/短路/开路监测报警，漏电/过热等保护，断电自动恢复，暂停/恢复功能； 9.运行状态提醒：仪器正面采用呼吸灯带设计，通过屏幕实时展示运行状态； 10.可层叠使用：节省台面使用空间。 11.电压：10~300 V，递增单位：1V 12.电流：2~1500 mA，递增单位：1mA 13.定时：0~999分，递增单位：1分钟 14.最大功率：150W | 套 | 4
35 | 垂直电泳槽 | 产品特点 1.可进行1~4块10×10cm（凝胶面积8.6×8cm）自制胶电泳； 2.创新型制胶玻璃板，耐磨防刮； 3.支持较高电压电泳（恒压200-250V），条带不变形； 4.全新蝶型槽底壳，可视化隔断凸起设计； 5.独立控制的两组电源线路； 6.微“V”侧开孔设计，电泳更均一； 7.配备10孔/15孔/17孔三种规格制胶梳，上样量可达60μL。 技术参数 1.槽体采用高强度高透明度聚碳酸脂材料注塑成型，免除液体渗漏、便于观察电泳进程。 2.安全按钮式开盖设计，方便电泳槽盖的开启。 3.专用开启式转移胶架，操作简便。 4.电泳槽制胶玻璃板面积：10cm×10cm；承载凝胶面积：8.6×8 cm； 5.最大电压负荷：300 V 6.最大电流负荷：1000 mA 7.槽体容纳缓冲液最大体积：2200 ml 8.内槽容纳缓冲液最大体积：270ml 9.外型尺寸：24.5×18.5×17 cm 10.蝶形设计：采用了全新的蝶型槽底壳，可视化隔断凸起设计，节省缓冲液的同时可以方便在实验进程中观察电泳速率。 11.隔条玻璃板：采用了“V”型侧开孔设计，改善电泳时的电场环境，减少跑胶中出现的“微笑”现象。 12.制胶玻璃板：采用统一隔条厚度玻璃板，比常规制胶玻璃更耐磨、耐磕碰，延长使用寿命。 13.电泳仪线束：两组线束，线束可进行合并使用进行同一条件实验，也可以分开分别使用不同条件进行实验。 14.制胶梳子：配备10孔/15孔/17孔三种规格制胶梳，上样量可达到60μL. | 台 | 4
36 | 水平电泳槽 | 产品特点 1.配备多用制胶器，使该电泳槽能同时兼顾6×6cm/6×12cm/12×6cm或12×12cm四种规格的胶板，能做到一槽多用； 2.多用制胶器为耐温材料（135℃）注塑成型，不变型； 3.槽体内水平平台垂直固定基准的设计，使小胶和大胶都可方便地置于电泳槽的中心位置进行电泳。 技术参数 1.槽体采用高强度高透明度聚碳酸脂材料注塑成型，免除液体渗漏、便于观察电泳进程。 2.安全按钮式开盖设计，方便电泳槽盖的开启。 3.配备多用制胶器，使该电泳槽能同时兼顾6X6cm/6X12cm/12X6cm或12X12cm四种规格的透明胶板，能做到一槽多用，节省实验费用和实验台面占用面积。 4.多用制胶器为耐温材料（135℃）注塑成型，不变型。 5.多用制胶器内含的8种规格的梳子为耐温材料（135℃）注塑成型，不变型，尺寸精度高，不宜损坏。 6.槽体内水平平台垂直固定基准的设计，使小胶和大胶都可方便地置于电泳槽的中心位置进行电泳。 7.电泳槽承载凝胶的最大面积：12×12cm 8.制胶托盘种类：6×6cm/6×12cm/12×6cm/12×12cm（透明胶板） 9.最大电压负荷：500 V 10.容纳缓冲液总体积：1000 ml 11.外型尺寸（L×W×H）：31×17.5×8 cm | 台 | 4
37 | PCR仪 | 技术参数： 1.样本容量： 96×0.2ml 2.试管：0.2ml单管，8联管，96孔PCR板（全裙边板除外） 3.温度范围： 0-105℃ 4.最大变温速率： 5℃/s 5.温度均匀性： ≤±0.2℃ 6.温度准确性： ≤±0.1℃ 7.温度显示分辨率： 0.1℃ 8.温度控制方式： Block\Tube 9.变温速率可调： 0.1-5℃ 10.梯度温度范围： 30-105℃ 11.梯度设置范围： 1-42℃ 12.热盖温度范围： 30-115℃ 13.程序存储数量： 20000 +(USB FLASH) 14.程序最大步骤： 30 15.程序最大循环数： 100 16.时间递增/递减： 1 Sec - 600 Sec 17.温度递增/递减： 0.1-10.0℃ 18.程序暂停功能： 有 19.掉电数据保护： 有 20.4℃保温 ：无限长 21.降落实验： 有 22.LONG PCR实验： 有 23.语言设置功能： 中文/English 24.电脑软件： 有 25.手机软件： 有 26.液晶显示屏： 10.1 inch，1024×600 pels 27.通讯接口： USB2.0 , WIFI 28.产品尺寸： 385mm× 270mm× 255mm (L×W×H) 29.产品净重： 10kg 30.输入电源： 100-240VAC , 50/60Hz , 600 W | 个 | 2
38 | 灭菌锅 | 技术参数 1、罐体有效容积≥50L 2、最高使用温度≥135℃，设计温度≥151℃ 3、冷却方式：装备轴流风扇马达，缩短了降温时间 4、开盖方式：手动上下翻盖开启式,至少三重压力盖开启保护锁，各种安全保护措施充分 5、盖子带蒸汽导流板，开盖时防止蒸汽从正面喷出 6、灭菌器内腔采用≥3mm厚不锈钢制作，表面经镜面抛光、防腐处理。设计使用寿命≥15年 7、温度控制、显示精度：0.1℃；使用温度范围：45--135℃ 8、最高使用压力≥0.26MPa，压力表和压力安全阀都可方便的进行拆卸，以便校验。 9、排气方式：排气电磁阀≥2个，双重保护保证排气安全可靠，具备快排和慢排 10、控制器：微电脑PID控制，对话型输入型式，避免重复输入；上下键数码设定显示 11、定时功能（任意模式）：定时1分—99小时 12、运行模式≥4种，包含但不限于器具灭菌模式，液体灭菌模式，灭菌保温模式，溶解保温模式 13、其他功能：键盘锁定功能、预约功能、记忆功能、预热功能、强制冷却功能、试料温度传感器、程序锁功能、警报发生记录功能、时间积算显示、时间显示、操作音ON/OFF设定功能 14、安全装置：传感器异常、SSR短路、加热器断线、防止空烧（液胀式温控器）、冷却水箱异常警告、排水箱未设置警告、压力盖锁定异常、内存异常、过电流漏电保护开关、异常时自动中止运行并进行蜂鸣警报和故障显示、独立防止过温功能 15、配置：主机1个，提篮2个, 蒸汽接收杯1个，冷却水壶1个，加热器挡板1个，过滤器1个，排水管1根，抱箍1个，灭菌效果测试卡30片，长臂夹1个 | 台 | 1
39 | 超净工作台 | 产品特征 1、采用了任意定位移门系统 2、外壳采用冷轧板焊接，表面静电喷塑，工作台面为SUS304拉丝不锈钢，耐腐蚀、易清洗3、照明和杀菌系统安全互锁 4、数显式液晶控制界面，更具人性化设计 5、垂直准闭合式台面，操作室下降流气幕的形成，可有效防止外部气体投入和操作区洁净 6、配置有HEPA高效空气过滤器，设有初效过滤器进行初步过滤，可有效延长高效过滤器使用寿命 7、符合各项医疗器械设备安全要求 技术参数 1.型号 SW-CJ-2F 2.洁净等级 100级@≥0.5μM（美联邦209E） 3.菌落数 ≤0.5个/皿·时（Φ90mm培养平皿） 4.平均风速 0.25～0.45m/s 5.噪音 ≤62dB（A） 6.振动半峰值 ≤5μM（x、y、z方向） 7.照度 ≥300Lx 8.电源 AC单相220V/50Hz 9.最大功率 540W 10.重量 140Kg 11.工作区尺寸 W1×D1×H1 1370×650×580 12.外型尺寸 W×D×H 1530×720×1600 13.适用人数 双人/双面 14.高效过滤器规格及数量 1355×555×50×① 15.荧光灯/紫外灯规格及数量 20W×①/36W×① | 台 | 2
40 | 紫外可见分光光度计 | 技术参数： 1.显示屏：10.1英寸1024*600 彩色液晶屏 2.光学系统：双光束；全息闪耀光栅，CT单色器 3.光源：进口氘灯 钨灯 4.检测器：进口光电二极管*2 5.校零设置：自动 6.光谱带宽：2nm 7.波长范围：190-1100nm 8.波长精度：全波长±0.3nm(656.1nm@±0.1nm) 9.波长重复性：0.1nm 10.光度范围：-3 - 3A ; 0-200%T; 11.光度精度：±0.002A(0-0.5A)，±0.004A（0.5-1A），±0.3 %T (0～100 %T) 12.光度重复性：±0.001A(0-0.5A)，±0.002A（0.5-1A），±0.1 %T (0～100 %T) 13.杂散光：≤ 0.02%T 14.基线平直度：±0.0004A 15.基线漂移：±0.0003A/h(500nm 处，预热2小时后) 16.光度噪声：±0.0003A 17.主机功能：光度测量，定量分析（1-3个波长发测量），多波长测量（1-9个波长同时测量），动力学分析（最大扫描时间24小时，活性值自送计算），光谱扫描（多阶导数，谱图平滑处理，图谱计算等处理功能），DNA/核酸蛋白测量；OD600测量 18.光度方式：透过率，吸光度，浓度，能量； 19.光源切换：自动切换（320-380nm波长范围内任意设定） 20.数据接口：RS-232C、USB drive、USB HOS | 台 | 4
41 | 智能移液器 | 参数 1.通道数：8 2.量程：0.5-10 3.增量：0.01uL 4.测量体积：10uL、5uL、1uL 1.通道数：8 2.量程：10-100 3.增量：0.1uL 4.测量体积：100uL、50uL、10uL 1.通道数：8 2.量程：30-300 3.增量：1uL 4.测量体积：300uL、150uL、30uL | 个 | 8
42 | 05
43 | 台式冷冻离心机 | 一、特点优势： 1.电机锁吸附设计，单手即可关闭离心机腔门； 2.静态制冷，离心机盖门关闭状态下，只要设定温度低于环境温度，压缩机即自动启动制冷； 3.离心完毕后，声音提示，上盖关闭保持腔内温度； 4.采用先进的R290无氟冷媒，低碳环保； 5.最高转速运行状态仍可保持4℃； 6.可根据实验需求存储9个程序； 7.生物安全转子，三层密封，保证生物安全； 8.高强度铝合金转子，可耐受无数次高温高压消毒； 9.5种转子可选，广泛适配容量0.2mL、0.5mL、1.5mL、2mL和5mL离心管以及PCR排管； 10.外置冷凝水槽防止冷凝水聚集在离心腔内； 11.从室温20℃降到4℃需要约4分钟 二、技术参数： 1.最大转速：15000rpm(200-15000rpm) 步进：100rpm； 2.最大相对离心力：21380×g，步进：10×g； 3.容量 3.1转子容量： 1.5/2ml×24； 0.2/0.5ml×36； PCR8排管×4； 5ml×12； 5ml×18； 3.2适配器容量： 2mL转0.5mL，2mL转0.2mL，0.5mL转0.2mL； 4.运行时间：30s-99分；HOLD（连续运行）； 5.温度设定范围：-20℃~40℃； 6.驱动电机：直流无刷电机； 7.安全性能：双门锁、超速、过温、状态诊断系统； 8.功率：单相，110/220V, 50/60Hz，500W； 9.噪声：≤56dB 10.升降速时间：25s↑25s↓ 11.尺寸（长x宽x高）：332×553×283 mm 12.重量：30kg 13.其他功能： 转速/相对离心力转换功能； 点动运行功能； 运行进程显示； 声音提示功能； 9档升速；9档降速； 9档存储程序功能； | 台 | 1
44 | 超薄型蓝光切胶仪 | 产品特点： 1、蓝光光源，使用户易暴露部位免受紫外线伤害，对核酸片段亦无损伤。 2、采用108颗长寿命高亮度LED灯，因此适用于范围宽广的荧光染料，甚至很弱的条带也可以观察拍摄到，具备高亮度，高灵敏度，高均匀度。 3、既可以作为蓝光切胶平台单独使用，也可以配合任何品牌的凝胶成像仪使用。 4、均匀透照蓝光模块，低背景值，无侧边。 5、可调角度滤色盖板任意角度固定，单手操作，看胶更轻松。 6、与传统的紫外透射仪相比:均匀透照模块，样品观测更匀称，拍照效果更佳。 7、进口LED灯珠，长效节能环保，无需更换灯管，免维护,寿命超长至少50000小时。 8、全尺寸透明滤光片盖提供了最佳的观察方式，操作观察安全，便利切胶设计，提供蓝光防护，保护实验人员。（请不要长时间裸眼直视蓝光，避免视网膜损伤。） 产品技术参数： 1.光源波长： 470nm 2.凝胶最大尺寸： 200x150mm 3.输入电源： DC 24V,0.8A 4.外形尺寸： W.210 x D.210 x H.30mm 5.净重： 1.4kgs | 台 | 1
45 | 超声破碎仪 | 仪器参数 1.规格：适用于小体积样品超声波细胞粉碎机 2.频率: 20-25 KHz 3.显示方式: 7寸触摸屏显示 4.功率: 650 W（1%-100%） 5.随机变幅杆: 6 mm 6.可选配变幅杆:2, 3,10mm 7.破碎容量: 100μl-500 ml 8.占空比: 0.1-99.9 % 9.温度报警: 0-99.9℃（防止样品过热） 10.报警: 时间，过载，温度 11.电源: 220/110V 50Hz/60Hz 12.电源机箱尺寸: 430*245*300 mm 13.主机+换能器重量:9.5 Kg 14.隔音箱尺寸: 345*345*535 mm | 台 | 2
46 | 二氧化碳培养箱 | 氧化碳培养箱技术参数 1、有效容积≥170L； 2、加热方式：直热气套式；一键灭菌，灭菌效果HPA认证。 3、二氧化碳传感器：进口品牌IR红外传感器，CO2浓度自动校准，无需零点校正，高温灭菌时无需拆卸。 4、灭菌方式：90℃湿热灭菌程序，消除箱内污染。 5、隔板尺寸：宽＞450mm，深＞450mm，数量≥4块，最多可配15块，满足培养空间要求。 6、温度控制范围：环境温度+3~55℃；温度控制精度（℃）：≤±0.1℃。 7、CO2控制：0~20％可调，CO2控制精度：±0.1%。 8、温度恢复：开门1min后，37℃温度恢复时间（min）：≤5min。 9、洁净度：外门关闭5分钟内，箱内空气洁净度快速达到ISO Class5级。 10、箱内循环滤器：箱内ULPA超高效空气滤器，原位灭菌，无需拆卸。 11、在线滤器：0.2um在线过滤器，消除输入气体的污染物和杂质，在线滤器数量≥2个。 12、低气量预警：设备自带CO2钢瓶低气量预警功能，而非外接报警器；预警发生时，设备能正常使用5天。 13、安全保护：灭菌操作系统安全步骤提示；过滤器更换报警。 14、结构设计：一体式不锈钢内胆，大圆弧角设计，清洁无死角。 15、增湿装置：加湿水盘可移动，换水不需要额外工具，方便取出消毒，完全杜绝水垢形成。 16、控污染：配银离子抑菌涂层漆面，消除污染。 17、数据记录与追溯：自动数据记录，培养箱温度、CO2浓度历史数据可以在LCD显示屏上直接查阅。 18、辅助接口：外置报警接口、RS485通讯串口。 19、远程监控：可选配远程监控模块，实现对气体浓度、温度远程监测，可推送报警，数据云平台管理。 20、柜体外部含抗菌涂层（提供相关实验资料），柜体涂层耐过氧化氢、臭氧腐蚀，提供第三方具备(CNAS或者CMA)检测资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料； 21、支持叠放，叠放总高度≤1850mm，方便操作人员对上层的使用。 22、主板，探头等核心维修部件可以从机器顶部进行更换维修，减少设备搬移次数； 23、配置：主机1台，隔板4块，ULPA滤器、在线滤器、增湿水盘、IR传感器、叠放连接卡扣。 | 个 | 1
47 | 生物安全柜 | 技术参数 1、气流模式：30%外排 2、过滤器：采用ULPA Filter技术，对0.1-0.2um的尘埃粒子过滤效率不低于99.9995%以上 3、风速：流入气流平均风速：＞0.5m/s 下降气流平均风速： 0.25 -0.5m/s 4、噪音：≤62dB（A） 5、振动半峰值：≤3μm( rms) 6、光照度：≥700Lux 7、尺寸：外形尺寸1525×790×2150mm 工作区尺寸1360×600×680mm 8、前窗：使用光学透视清晰、清洁和消毒时不对其产生负面影响的防爆裂钢化玻璃、强化玻璃制作，玻璃厚度≥5mm。 9、柜体结构：四面双层结构，操作区三面侧壁板一体成型结构，所有工作室内表面和集液槽均使用304#不锈钢。 10、报警保护系统：安全柜前窗开启高度超过设定的高度时，安全柜下降气流流速和流入气流流速波动超过其标称值20%时，联锁系统启动，声、光、语音同时报警提示。 11、操作口高度：前窗采用配重平衡方式，200mm工作高度，超过安全位置±5mm具有高精度限位声、光、语音同时报警提示。 12、显示：彩色液晶显示器，实时显示高效过滤器使用寿命及吸入、下降风速值。具有预约杀菌与杀菌定时功能，具有照明灯、杀菌灯、风机累计运行时间纪录。新增照明灯累计运行时间超过5000小时、杀菌灯累计运行时间超过500小时更换提示（可清除）。标配遥控器遥控控制风机、照明灯、杀菌灯、前视窗升降功能。 13、前视窗定位：脚踏及手动开关随意定位电动升降前窗，操作自由轻松。 14、实验操作：10°倾角操作面，减轻操作者压迫感，坐姿可观察压差表、可调安全门高度、可控制柜内电源等独特技术。 15、简便的可维护性：内胆、集水盘均采用304#不锈钢材料，内胆一次成型，R15圆弧处理。 16、安全性能：具备紫外系统、照明灯、前窗的连锁系统，具备低风速报警功能，具备前窗位置异位报警功能。 17、风机：采用超微压差风速传感器，变频控制技术，高精度全自动调节气流的流速，科学延长过滤器寿命。 18、产品具有良好的品质保证，执行YY0569-2011行业标准，具备国家食品药品监督管理局的III医疗器械注册证及生产制造认可表。 | 台 | 1
合计：